中国大学生“挑战杯”系列竞赛

参赛项目简介

居家呼吸声学监测算法

与 RK3576 边缘端部署平台

——让每一次咳嗽都被听见，让呼吸慢病管理有据可依

面向哮喘 / 慢阻肺 / 儿童喘息的院外长程声学监测与急性加重预警

| 项目名称 | 居家呼吸声学监测算法与 RK3576 边缘端部署平台 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 科技发明制作 / 信息技术与人工智能 |
| 团队人数 | 8 人 |
| 所属单位 | 【待填写：学校 / 学院】 |
| 指导教师 | 【待填写：姓名 / 职称】 |
| 团队负责人 | 【待填写：姓名 / 联系方式】 |
| 项目阶段 | 原理样机与算法验证阶段（TRL 4–5） |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 【待填写：年 月 日】 |

# 文档使用说明：如何从本文档写出商业计划书与 PPT

本文档是项目的“总纲式”材料：它同时承载技术方案、临床依据、市场判断、商业模式与合规路径五条主线。读者读完本文档即可独立完成一份完整的商业计划书与一套答辩 PPT，无需再补充背景调研。建议按下面的映射关系使用。

## 一、商业计划书章节映射

| 商业计划书章节 | 本文档对应章节 | 可直接改写的内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目概述 / 执行摘要 | 第一章、第二章 | 痛点—方案—价值主张，核心指标表可直接作摘要数据来源 |
| 行业与市场分析 | 第七章 7.1 | 流行病学数据、市场规模、政策环境 |
| 产品与技术 | 第四章、第五章 | 四层架构、算法链路、RK3576 部署与量化指标、创新点 |
| 竞争分析 | 第七章 7.2、7.3 | 竞品对比表与差异化护城河三条论述 |
| 商业模式 | 第八章 8.1–8.3 | 四条收入线、定价、成本与获客渠道 |
| 财务预测 | 第八章 8.4 | 三年预测表与关键假设，替换为实际测算即可 |
| 实施计划与里程碑 | 第九章 | 三阶段路线图与里程碑表 |
| 风险与应对 | 第十章 | 技术/临床/合规/商业四类风险及预案 |
| 团队介绍 | 附录 C | 按 8 人分工填写（硬件、算法、嵌入式、软件、临床、市场） |

## 二、PPT 页面映射（建议 16–20 页）

| PPT 页 | 页面主题 | 取用本文档内容 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 封面：项目名 + 一句话定位 | 封面页 + 第一章价值主张 |
| P2 | 问题：呼吸慢病院外管理是盲区 | 2.1、2.2 |
| P3 | 现有监测手段的四个痛点 | 2.3 |
| P4 | 解决方案总览（一图讲清） | 3.2 总体架构 |
| P5 | 产品形态与使用场景 | 4.1 系统组成 + 4.4 应用界面 |
| P6 | 硬件与边缘端方案 | 4.2、4.3 |
| P7 | 算法技术链路 | 5.1–5.3 |
| P8 | RK3576 部署与性能指标 | 5.4、5.5 指标表与资源预算 |
| P9 | 核心创新点四条 | 第六章 |
| P10 | 临床证据与验证方案 | 2.1、6.2、第九章 |
| P11 | 合规路径 | 6.3 |
| P12 | 市场空间与政策利好 | 7.1 |
| P13 | 竞品对比矩阵 | 7.2 对比表 |
| P14 | 差异化与护城河 | 7.3 |
| P15 | 商业模式与收入结构 | 8.1–8.3 |
| P16 | 三年财务预测 | 8.4 |
| P17 | 里程碑与执行计划 | 第九章 |
| P18 | 风险与应对 | 第十章 |
| P19 | 团队与分工 | 附录 C |
| P20 | 结尾：愿景 + 联系方式 | 第一章愿景，附录 C |

## 三、答辩高频问题准备清单

● 凭什么证明声学指标可信：用第二章的临床证据与第六章的验证方案回答，核心是与金标准的一致性研究设计，而不是单点准确率。

● 为什么要 RK3576 而不是直接上云：用 5.4 的算力/功耗/延时/隐私四维对比回答，强调离线可用与合规成本。

● 手机麦克风一致性差怎么办：用 4.2、5.2 的设备校准与归一化方案，以及多机型一致性测试计划回答。

● 医疗器械注册要多久、要多少钱：用 6.3 的分类判断与注册路径，给出二类器械的时间与费用区间及降级方案。

● 数据从哪来、模型会不会过拟合：用 5.3 的数据来源组合（公开集 + 合作医院 + 自采 + 仿真增强）与跨中心留出集回答。

● 商业模式能否成立：用第八章四条收入线的客单价与转化假设回答，强调药企临床试验终点监测是现金流起点。

● 与 Hyfe、ResApp 等国外产品的差距：用 7.2、7.3 回答，落在国产化、边缘隐私、成本与中文场景适配上。

● 团队 8 人如何覆盖软硬件与临床：用附录 C 的分工表与外部合作资源回答。

# 第一章 项目概述与执行摘要

## 1.1 一句话定位

本项目以手机（及低成本拾音配件）作为居家呼吸声采集前端，以国产瑞芯微 RK3576 芯片构成边缘计算节点，在家庭真实噪声环境下完成咳嗽、喘息等异常呼吸声事件的实时识别与统计，将以往只能靠患者主观回忆描述的“咳了多少次、夜里咳得厉害不厉害”，转化为可量化、可回溯、可预警的客观声学指标，为哮喘、慢阻肺（COPD）与儿童喘息的长期管理与急性加重预警提供数据底座。

## 1.2 执行摘要

项目摘要 痛点：我国呼吸慢病患者基数巨大，但院外时段几乎处于“监测真空”。患者靠回忆描述症状，医生拿不到连续客观数据，急性加重往往在就诊时才被发现，错过最佳干预窗口。 方案：构建“手机采集 + RK3576 边缘推理 + 云端管理 + 三端应用”的四层系统，输出咳嗽频次、夜间咳嗽指数、喘息检出、呼吸率四类核心指标与个体化基线预警。 技术：前端采用轻量声学事件检测网络实现低功耗常听，后端采用多任务网络完成事件分类与指标回归；经 RKNN-Toolkit2 量化部署到 RK3576 的 6 TOPS NPU，实现音频不出户、推理在本地。 价值：对患者是“看得见的病情曲线”，对医生是“院外随访的连续证据”，对药企是“可替代人工日记的临床试验终点工具”，对基层医疗是“低成本的筛查与分层抓手”。 路径：先以健康管理工具形态验证技术与用户留存，同步积累标注数据；在数据与验证充分后，按第二类医疗器械申报咳嗽/呼吸音监测软件，进入院内收费与药企合作场景。

## 1.3 项目核心指标一览

| 维度 | 核心指标 | 设计目标 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 算法能力 | 咳嗽事件检出 F1 | 家庭真实噪声环境下 ≥ 0.85（事件级，±1 秒容差匹配） |
| 算法能力 | 喘息（wheeze）检出敏感度 | ≥ 0.80，特异度 ≥ 0.85（片段级）；参照儿童肺音 AI 荟萃分析（41 项研究）的喘息检出合并敏感度 0.902、特异度 0.955 |
| 算法能力 | 咳嗽计数一致性 ICC(2,1) | ≥ 0.90（对标莱斯特咳嗽监测仪的个体内 ICC 0.9），同时报告 Bland-Altman 一致性界限；ICC 即组内相关系数（Intraclass Correlation Coefficient） |
| 算法能力 | 咳嗽计数假阳性率 | 设计目标 ≤ 1.0 次/小时，验收上限 ≤ 2 次/小时（对标莱斯特 2.5 次/小时、Hyfe 1.03 次/小时），这是居家连续监测可用性的瓶颈指标 |
| 算法能力 | 呼吸率估计误差 | MAE ≤ 2 次/分，RMSD ＜ 3 次/分（RMSD 即均方根偏差，Root Mean Square Deviation；与 capnography 或 III 型心肺监测对照）；RMSD ＜ 3 次/分是呼吸率监测设备被普遍接受的临床可接受误差范围 |
| 算法能力 | 夜间咳嗽指数 | 输出每小时咳嗽次数与夜间占比，支持周/月趋势 |
| 边缘性能 | 单次推理延时 | ≤ 80 ms / 1 秒音频窗口，端到端 ≤ 300 ms |
| 边缘性能 | 模型体积 | 单模型 ≤ 4 MB，全链路常驻 ≤ 12 MB |
| 边缘性能 | 整机功耗 | 边缘节点典型 ≤ 3.5 W，支持 ≥ 8 小时电池续航 |
| 边缘性能 | 算力占用 | NPU 持续占用 ≤ 25%，为多任务并行与升级预留余量 |
| 产品能力 | 连续监听时长 | ≥ 10 小时/夜，支持 24 小时连续模式 |
| 产品能力 | 机型一致性 | 多机型咳嗽计数相对偏差 ≤ 15% |
| 商业目标 | 第三年营收 | 约 1,000 万元量级（结构见 9.5 财务预测） |
| 合规目标 | 注册路径 | 按《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》（国家药监局 2021 年第 47 号通告）初步判断倾向第二类（《医疗器械分类目录》21-03 数据处理软件），须向省级药品监督管理部门申请分类界定确认后启动注册 |

注：表中性能指标为项目设计目标（验收口径），实测数据在样机测试报告中给出；市场数据来源见附录 B。

## 1.4 项目愿景

让呼吸慢病的院外管理从“凭感觉”走向“凭数据”：三年内成为国内居家呼吸声学监测的算法与边缘部署方案供应商，五年内推动声学指标进入呼吸慢病随访与药物临床试验的标准评价体系。

# 第二章 项目背景与需求分析

## 2.1 临床背景：呼吸慢病的院外管理困境

哮喘与慢阻肺是我国最主要的慢性呼吸系统疾病，具有患病人数多、病程长、需终身管理的特点，而疾病控制水平长期不理想。其临床特征决定了这类疾病极度依赖“院外、长期、连续”的观察：咳嗽与喘息是病情波动最敏感的早期信号，夜间症状加重常先于肺功能下降与急性加重出现。

● 患病人数巨大：中国成人肺部健康研究（CPH Study，China Pulmonary Health Study）显示，我国 20 岁及以上成人慢阻肺（COPD，Chronic Obstructive Pulmonary Disease）患者约 9,990 万，患病率 8.6%（40 岁以上 13.7%、60 岁以上超过 27%）；哮喘患者约 4,570 万，患病率 4.2%；儿童哮喘患者超过 1,000 万。三类人群合计超过 1.5 亿，构成庞大的长期管理需求人群。

● 诊断缺口与管理缺口并存：哮喘患者中 71.2% 从未被医生诊断，仅 5.6% 接受规范的吸入激素（ICS，Inhaled Corticosteroid）治疗；慢阻肺患者中不足 3% 知晓自己患病、90% 从未获得明确诊断、约 60% 无明显咳嗽咳痰喘息症状；儿童哮喘整体控制率不足 50%。这意味着价值主张必须同时覆盖“症状学早筛 / 转诊触发”与“已确诊患者的长期管理”两条路径。

● 控制率偏低：哮喘与慢阻肺的规范治疗可显著改善预后，但实际达到良好控制的比例长期不理想，核心原因之一是院外缺乏客观、连续的病情数据，医生只能依据患者回忆调整用药方案；而回忆本身不可靠——儿童常年性哮喘连续 7 夜录音研究显示，家长报告 66% 的夜晚有咳嗽，录音实测为 90%，二者一致性 Cohen's κ 仅 0.30。

● 症状波动具有时间规律：咳嗽与喘息在夜间与清晨加重是呼吸慢病控制不佳的典型表现。94 例成人哮喘、2,212 个夜晚的客观监测显示，86% 的咳嗽成簇出现，躺下后前 30 分钟的咳嗽频次是其余夜间时段的 4.5 倍；而这些时段恰恰是医疗监测的空白时段。

● 急性加重代价高昂：在 433 例法国慢阻肺队列中，有慢性咳嗽咳痰者年均急性加重 2.20 次，无咳嗽咳痰者为 0.97 次；需住院的重度加重分别为 0.43 次/年与 0.22 次/年，频繁加重比例分别为 55% 与 22%。而加重前 3–7 天通常已出现咳嗽频次上升等声学信号，存在明确的预警窗口——居家手机监测研究已证实夜间咳嗽结合睡眠质量可提前最多 5 天预测急性发作。

● 主观描述不可靠：患者对咳嗽频次的自评与客观计数之间偏差很大——26 例稳定期慢阻肺患者中，主观评分与客观计数的相关系数仅 r = 0.37–0.50；症状日记依从性随时间快速下降，难以支撑长期随访与疗效评价。

## 2.2 现有监测手段的局限

| 监测手段 | 优势 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 症状日记 / 问卷（ACT、CAT、mMRC） | 无创、低成本、临床广泛使用 | 主观性强、回忆偏倚大：家长报告与录音实测的一致性 Cohen's κ 仅 0.30，主观评分与客观咳嗽计数的相关仅 r = 0.37–0.50；患者依从性随随访时间下降，难以反映夜间症状 |
| 居家峰流速仪（PEF，Peak Expiratory Flow） | 客观、便宜、患者可自行操作 | 需主动用力吹气，儿童与老年患者执行困难；仅反映某时点气道功能，无夜间数据 |
| 便携式肺功能仪 | 指标标准化、临床认可度高 | 设备成本较高、需专业操作与质控；无法连续监测，捕捉不到急性波动 |
| 医院肺功能 / 激发试验 | 诊断金标准之一 | 仅能在就诊时点测量，数月一次，无法反映居家日常波动 |
| 夜间血氧 / 多导睡眠监测（PSG，Polysomnography） | 客观、可反映夜间低氧 | 设备昂贵、需到院或专业佩戴，监测夜数有限，儿童依从性差 |
| 临床试验级客观咳嗽记录仪（莱斯特咳嗽监测仪、VitaloJAK、Strados RESP 等） | 24 小时连续客观计数，敏感度 91% / 特异度 99%，个体内 ICC 0.9；已被用作注册试验主要终点的测量方法（如 COUGH-1、COUGH-2） | 假阳性约 2.5 次/小时；主要面向临床试验与科研，需专业人员配置与人工复核，按项目租赁、单价高，未进入家庭长期管理场景 |
| 可穿戴设备（手环 / 手表） | 佩戴方便、可获取活动与心率 | 呼吸声学维度缺失或精度不足：Apple 已获睡眠呼吸暂停检测的 FDA 510(k)（watchOS 11，2024 年 9 月）但尚未推出咳嗽检测；华为手表的肺功能评估在其官方支持页中被承认可能不准确；算法闭源，难以用于临床评价 |
| 人工听诊 | 医生经验直接可用 | 仅在诊室瞬时进行，无法长期、无法量化、无法回溯 |

综合来看，现有手段共同的缺口是：无法在家庭环境中、以可接受的成本、连续地获得客观的咳嗽与呼吸声学数据。这正是本项目的切入点。

## 2.3 用户需求分层

| 用户角色 | 核心诉求 | 本项目的对应价值 |
| --- | --- | --- |
| 患者 / 家属 | 想知道病情到底有没有变好，夜里咳得厉害要不要去医院 | 可视化咳嗽与呼吸趋势曲线；异常自动预警，减少「凭感觉」决策 |
| 呼吸科医生 | 院外随访缺客观依据，调药缺少证据 | 获得连续咳嗽/喘息指标与事件回放，支撑用药调整与疗效评价 |
| 基层医生 / 家庭医生 | 缺少简便的筛查与分层工具 | 低成本边缘设备 + 标准化指标，辅助识别需要上转的患者 |
| 儿科 / 儿童家长 | 儿童咳喘反复发作，夜间看护焦虑 | 非接触、无需佩戴的夜间监测，降低儿童配合难度；覆盖超 1,000 万儿童哮喘患者与不足 50% 的控制率缺口 |
| 未诊断 / 高危人群 | 长期咳嗽咳痰喘息但未就医，缺乏低成本筛查与转诊触发手段 | 低成本声学筛查与“建议就诊”提示，是触达 71.2% 未诊断哮喘患者与 90% 未诊断慢阻肺人群的现实路径 |
| 药企 / 临床研究机构 | 咳嗽作为疗效终点依赖人工日记，数据质量差；注册试验需要可审计的客观终点测量方法 | 客观、连续的咳嗽计数与声学终点数据服务，交付逐事件与逐时段两类一致性指标与假阳性率 |
| 医保 / 卫生管理者 | 慢病管理投入产出难以评估 | 可量化的管理效果指标，支撑按效果付费与分级诊疗 |

## 2.4 为什么是声学：技术可行性依据

● 声学信号包含丰富病理信息：咳嗽的时频结构、喘息的持续高频窄带成分、呼吸音的频谱包络，均与气道狭窄程度、分泌物状态相关，是可被量化建模的客观信号。

● 采集门槛极低：手机麦克风即可获得 16 kHz 以上带宽的音频，无需专用传感器，配合低成本拾音配件即可满足居家场景，显著优于需要佩戴或主动配合的方案。

● 研究基础扎实：咳嗽音分类、哮喘与慢阻肺的声学鉴别、呼吸音异常检测已有大量同行评议研究，方法从传统特征工程演进到深度网络。以中国人群为例，基于 transformer 的手机自主咳嗽音模型在四家医院的外部验证中达到 AUC 0.94、敏感度 92%、特异度 86%，说明中国人群的咳嗽声学数据可用、可建模。

● 测量学地位明确，但监管地位仍在演进：24 小时咳嗽计数已被用作注册试验主要终点的测量方法（Cough Search 研究 NCT06082791；默沙东 COUGH-1 与 COUGH-2 以客观录音测量的 24 小时咳嗽频次为主要终点），说明声学指标具备成为临床研究终点的测量学基础；但其独立支持获批的监管地位尚未确立（2023 年 11 月 FDA 顾问委员会以 12:1 投票反对 gefapixant 获批，争议核心是咳嗽频次下降的临床意义），因此本项目将咳嗽频次定位为监测指标，并沿 FDA 药物开发工具（DDT）/ 临床结局评估（COA）资格认证路径持续跟进，而非宣称其已是成熟的疗效终点。

● 与边缘算力天然匹配：音频模型参数量小、单帧计算量低，适合在 RK3576 这类 6 TOPS 级别的 NPU 上本地实时运行，无需上传原始音频。

## 2.5 需求验证情况

● 文献与指南层面：咳嗽与喘息症状负担评估已被纳入呼吸慢病管理规范，客观咳嗽监测被反复提出作为症状日记的替代或补充手段。可引用的量化依据包括：家长报告与录音实测的一致性 Cohen's κ 仅 0.30（Falconer 1993）；主观评分与客观咳嗽计数相关仅 r = 0.37–0.50（Smith 2006）；夜间咳嗽结合睡眠质量识别“哮喘控制恶化周”的平衡准确率（BAC，Balance Accuracy）71%，可提前最多 5 天预测急性发作（Tinschert 2020）。

● 临床访谈层面：【待补充】与呼吸科医生的访谈结论，建议记录 3–5 位医生的原话要点，用于支撑「医生确实需要院外客观数据」这一判断。

● 患者调研层面：【待补充】建议完成不少于 100 份患者/家长问卷，量化「夜间症状困扰程度」「愿意为居家监测付费的比例」「可接受的设备价格区间」三项数据；定价区间的调研需结合支付方结构（个人自付 49%、基本医保 44%、商业健康险 7.7%）与家用医疗器械线上占比 44.3% 的价格敏感度设计选项。

● 技术验证层面：【待补充】本项目已完成初步实验，在自建数据集上验证了咳嗽检测与喘息识别的可行性，为方案提供第一手依据。行业方法学现状提示这一环节必须做实：咳嗽声学标志物系统综述（89 项研究、34 个国家）发现敏感度与特异度常 ≥ 90%，但仅约 11% 的研究开展了外部验证、71%–88% 的研究存在高偏倚风险，因此本项目的自验证必须包含独立外部验证集与低偏倚设计。

# 第三章 总体方案与系统架构

## 3.1 设计原则

● 隐私优先：原始音频不出户，边缘端只上传事件级与指标级摘要，从架构上规避音频数据的合规风险。

● 非接触、低负担：不要求患者佩戴任何传感器、不改变睡眠习惯，降低长期使用的依从性门槛。

● 成本可控：以国产芯片与消费级麦克风为基础，把单台硬件成本控制在数百元量级，具备规模化复制条件。

● 离线可用：断网仍能完成推理与本地存储，网络恢复后同步，适应家庭网络不稳定的真实情况。

● 临床可解释：输出的每一项指标都能回溯到具体的声音事件与时间点，医生可听、可核、可判断，而非黑箱分数。

● 渐进合规：先以健康管理工具形态落地，严格避免诊断性宣称，待数据与验证充分后再申报医疗器械。

## 3.2 系统总体架构（四层）

系统采用“端—边—云—用”四层架构，各层职责清晰、接口标准化，便于分期实现与独立迭代：

| 层级 | 组成 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 采集层 | 手机 APP（主）/ 低成本 USB 或蓝牙拾音配件（选） | 按需录音与常听模式、设备校准、音频预处理（降噪、增益归一化）、断点续传、用户交互与提醒 |
| 边缘层 | RK3576 边缘节点（核心板 + 音频前端 + 存储） | 音频前端处理、声学事件检测与分类推理、指标统计、本地加密存储、断网续传、设备自检与 OTA |
| 云端层 | 指标与设备管理服务、数据仓库、模型训练与迭代平台、医生工作站后台 | 长期趋势聚合、个体化基线建模、模型训练与版本管理、报告生成、多租户与权限管理 |
| 应用层 | 患者端 APP / 小程序、医生端工作站、家属端告警 | 趋势可视化、异常预警推送、事件回放、用药与症状日志、随访报告导出与 HIS/EMR 对接 |

图 3-1  居家呼吸声学监测系统总体架构（可直接用于商业计划书与答辩 PPT）

数据流闭环：手机采集 → 边缘端实时推理与本地缓存 → 指标与事件摘要上云 → 云端趋势分析与模型迭代 → 医生端与患者端呈现 → 复诊反馈与用药调整 → 新的标注数据回流训练集。该闭环既是产品价值闭环，也是算法持续改进的数据闭环。

## 3.3 关键设计取舍

| 设计问题 | 可选方案 | 本项目选择与理由 |
| --- | --- | --- |
| 算力放在哪 | 纯云端 / 纯手机端 / 手机 + 专用边缘节点 | 选手机 + RK3576 边缘节点：手机算力被占用会影响续航与体验，纯云端存在隐私与断网问题；边缘节点提供稳定算力，且可固定放置于床头，拾音位置更优 |
| 拾音方式 | 手机内置麦克风 / 专用麦克风阵列 | 以手机为主、配件为辅：手机覆盖率最高、零额外成本；配件用于对精度有更高要求的场景 |
| 模型策略 | 单一端到端大模型 / 两级级联小模型 | 选两级级联：常听阶段用极小模型做事件门控，事件触发后再用较强模型分类，兼顾功耗与精度 |
| 数据上传 | 上传原始音频 / 仅上传事件片段与指标 | 仅上传事件片段（脱敏后）与指标：满足模型迭代需要，同时把隐私风险与传输成本降到最低 |
| 产品节奏 | 直接申报医疗器械 / 先健康管理后注册 | 选分步走：医疗器械注册周期长，先用健康管理形态验证留存与效果，避免现金流断裂 |
| 产品分类路径 | 按第二类以数据处理软件申报 / 按第三类以决策支持软件申报 | 选第二类 21-03 数据处理软件方向：仅输出客观测量指标与趋势，不涉及病灶识别、病变性质判定与用药指导。若加入「预警急性加重」「建议调整用药」等表述，则会滑向 21-04 决策支持软件（第三类，且需临床试验）。最终分类以省级药品监督管理部门界定为准 |
| 算法更新方式 | 在线持续学习 / 锁定模型 + 版本化离线升级 | 选锁定模型 + 版本化离线升级并保留回滚：按《人工智能医疗器械注册审查指导原则》（2022 年第 8 号），算法驱动型更新通常属于重大软件更新，需申请变更注册；在线持续学习会破坏算法版本的可追溯性，与医疗软件的审评要求冲突 |

## 3.4 技术路线图

| 阶段 | 时间 | 技术目标 | 验证方式 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 原理验证 | 第 1–6 月 | 打通手机采集到边缘推理全链路 | 自建数据集离线评估 | 算法原型与实验报告 |
| 第二阶段 样机集成 | 第 7–12 月 | 完成边缘样机与 APP 联调，指标达设计目标 | 实验室 + 居家小样本测试 | 原理样机、测试报告 |
| 第三阶段 临床验证 | 第 13–24 月 | 在合作医院开展一致性与可行性研究 | 前瞻性研究，以多观察者人工标注的连续录音为参考标准，报告 ICC(2,1)、Bland-Altman 一致性界限与假阳性率（次/小时） | 临床研究报告、论文 |
| 第四阶段 注册与量产 | 第 25–36 月 | 完成二类器械注册与产线定型 | 注册检验、体系考核；分类界定以省级药监部门书面确认为准 | 注册证、量产产品 |

# 第四章 系统实现方案

## 4.1 硬件设计：手机端与边缘端

### 4.1.1 采集前端（手机 / 拾音配件）

● 音频采集参数：16 kHz 采样率、16 bit 量化、单声道为主；咳嗽与喘息的有效能量集中在 4 kHz 以下，16 kHz 已覆盖主要诊断相关频段，同时把数据量与算力需求控制在合理范围。

● 工作模式：常听模式（低功耗声学事件检测，持续监听）与录音模式（事件触发后保留前后各 2–3 秒上下文）双模式切换。

● 设备校准：出厂前用标准声源校准麦克风灵敏度，并在 APP 内提供简易校准流程，通过播放参考音估计设备频响偏差，生成校准系数参与特征归一化。

● 数据质量监控：实时检测环境噪声底、削波、断流与麦克风遮挡，质量不达标的时段打标并在统计中剔除，避免把无效数据当作病情变化。

● 配件形态（选配）：USB-C 供电的驻极体麦克风小盒，或蓝牙拾音器置于床头柜，与手机形成双通道，为后续声源定位与降噪研究预留接口。

### 4.1.2 边缘计算节点（RK3576）

边缘节点是系统的算力与隐私核心，承担音频前端处理、AI 推理、本地存储与断网续传。选型 RK3576 的关键理由在于：它同时具备可用的 NPU 算力、丰富的音频接口、较低的整体功耗以及国产供应链的可获得性。

| 项目 | 规格与选型理由 |
| --- | --- |
| CPU | 八核 64 位处理器：4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53，最高 2.2 GHz。大核用于音频前端处理与业务逻辑，小核承担常驻监听任务，便于功耗分级调度 |
| NPU | 6 TOPS 自研 NPU，支持 RKNN 工具链。声学模型参数量小、输入带宽低，6 TOPS 对应本项目负载有充足余量，可同时常驻事件检测与分类模型 |
| GPU | ARM G52 MC3，用于界面渲染与必要的数据可视化（本地屏幕形态时） |
| 内存与存储 | 支持 LPDDR4/4x/LPDDR5，eMMC 5.1 / UFS 2.0 / SPI Nand。本项目配置 4 GB 内存 + 32 GB 存储即可满足模型常驻、本地音频缓存与日志留存需求 |
| 音频接口 | 5 路 SAI 接口（合计 7 路发送与 7 路接收通道，每路支持 8 通道 I2S/PCM/TDM）、2 路 PCM（各 8 通道）、2 路 S/PDIF 发送与 1 路接收、ASRC 采样率转换。音频资源充裕，天然支持多麦克风阵列与多路同步采集，这是本项目选择该平台的关键原因之一 |
| 高速接口 | USB 3.0 DRD（支持 Alt mode）、PCIe 2.1、SATA3、双 RGMII 千兆网口，便于扩展 4G/5G 模组、Wi-Fi 6、外置存储与院内网关形态 |
| 低功耗外设 | CAN FD、DSMC、UART、SPI、I2C、I3C、PWM、SAR-ADC，满足传感器扩展、按键指示灯与低功耗唤醒设计 |
| 软件生态 | 支持标准 Android 与 Linux SDK，支持国产操作系统。采用 Linux + RKNN Runtime 构建推理服务，便于长期稳定运行与远程维护 |
| 供应链与成本 | 国产芯片，供货与价格稳定性优于进口同类方案，符合医疗设备与信创场景的国产化趋势，核心板批量成本可控 |

### 4.1.3 硬件成本预算（单台边缘节点）

| 部件 | 规格说明 | 估算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RK3576 核心板 | 4 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC | 180–260 | 随批量浮动，量产可降至 150 元级 |
| 底板与电源 | PCB、电源管理、接口、保护电路 | 40–60 | 含 4 层板打样与小批量贴片分摊 |
| 音频前端 | MEMS 麦克风 + 运放 + ADC/编解码 | 15–30 | 含双麦克风方案 |
| 存储与时钟 | TF 卡 / 扩展存储、晶振 | 10–20 | 本地音频缓存 |
| 外壳与结构件 | 注塑外壳、支架、散热 | 25–45 | 小批量用 3D 打印/CNC，量产开模后下降 |
| 无线与线材 | Wi-Fi 模组（选 4G）、USB 线材、电源适配器 | 30–60 | 4G 为选配 |
| 包装与附件 | 说明书、快速指南、包装盒 | 10–20 | 医疗器械版本需符合标签规范 |
| 测试与老化 | 出厂校准、老化测试分摊 | 8–15 | 含标准声源校准工装分摊 |
| 合计 | 小批量试产单台硬件成本 | 约 318–510 | 量产 5,000 台以上预计可降至 300 元以内 |

注：为小批量试产阶段的估算价，量产 5000 台以上时结构件与线材成本可显著下降；实际以采购询价为准。

### 4.1.4 麦克风阵列与声学结构

● 拾音位置原则：床头柜高度（距床面 40–60 cm）、避免贴墙与正对空调出风口，与患者口鼻保持 0.5–1.5 m 的舒适距离，兼顾声压级与远场衰减。

● 双麦克风方案：主麦克风朝向床铺、参考麦克风朝向房间，利用两路信号差异抑制稳态环境噪声（空调、风扇），为可选升级路径。

● 结构设计：外壳开孔与麦克风之间设置声学阻尼与防尘网，减少风噪与结构共振；底部加防滑硅胶垫，降低被碰移位的概率。

● 环境自适应：上电后先进行 30 秒环境噪声采样，建立噪声底基线，据此动态调整检测阈值，避免不同房间噪声差异导致灵敏度漂移。

## 4.2 手机端 APP 方案

| 模块 | 主要功能 | 关键设计考虑 |
| --- | --- | --- |
| 采集服务 | 常听/录音模式控制、降噪与增益归一化、分片上传 | 后台常驻需处理 Android/iOS 权限与省电策略限制，提供前台服务通知与低功耗参数选项 |
| 实时反馈 | 当前环境噪声提示、设备状态、最近一次事件 | 让用户知道设备是否在工作，降低「不知道有没有在测」的不信任感 |
| 趋势看板 | 日/周/月咳嗽频次、夜间咳嗽指数、呼吸率、喘息发生时段 | 默认只呈现 2–3 个最重要的指标，避免信息过载；支持一键生成随访报告 |
| 预警设置 | 阈值与基线偏离双重触发，家属端同步 | 采用「个人基线 + 绝对阈值」双重判定，减少个体差异导致的误报 |
| 日志与依从性 | 用药记录、症状自评、峰值流速录入（可选） | 与声学指标同屏对照，帮助医患共同判断症状与用药的关系 |
| 隐私中心 | 数据授权管理、录音开关、数据导出与删除 | 提供一键关闭录音与删除历史数据的入口，是获取用户信任的必要设计 |

## 4.3 云端管理平台

| 模块 | 主要功能 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 | 设备注册、绑定、在线状态、固件与模型版本管理 | 支持模型灰度发布与回滚；医疗器械版本需锁定算法版本，禁止静默更新，保留可回滚的历史版本与每次发布的评估报告 |
| 数据接入 | 指标与事件摘要入库、时序数据聚合 | 采用消息队列削峰；事件片段单独加密存储并设置留存期限；原始音频不上云 |
| 分析服务 | 个体化基线建模、趋势与异常检测、报告生成 | 基线模型按用户历史滚动更新，避免用群体阈值判断个体 |
| 模型平台 | 训练数据管理、实验追踪、模型评估与转换 | 打通从标注到 RKNN 转换的流水线，缩短算法迭代周期 |
| 开放与对接 | HL7/FHIR 接口、HIS/EMR 对接、药企数据交付 | 按项目隔离数据，提供审计日志，满足临床研究的可追溯要求 |

## 4.4 应用界面与交互设计

| 端 | 核心界面 | 交互要点 |
| --- | --- | --- |
| 患者端 | 首页状态卡、趋势图、事件时间轴、报告页 | 大字号、少按钮；趋势图默认展示「与上周对比」的箭头结论而非原始曲线 |
| 医生端 | 患者队列、个体详情、事件回放与标注、报告导出 | 支持按咳嗽趋势排序筛出恶化患者；事件回放支持听音频并标注误报，形成标注回流 |
| 家属端 | 告警推送、简要状态 | 只推送需要行动的信息，避免过度打扰导致关闭通知 |
| 管理端 | 设备与用户管理、数据授权审计、运营看板 | 满足合规审计与运营分析双重需要 |

## 4.5 安全与隐私设计

● 原始音频不出户：边缘端完成推理后仅保留事件片段，片段可选择加密后上传或完全本地留存，由用户决定。

● 最小必要原则：云端仅接收指标、事件标签与时间戳；不采集与病情无关的语音内容，并对事件片段做人声抑制处理，避免录入对话等敏感信息。

● 第三方语音的处理：居家连续录音可能录到家属与访客的对话，因此在架构上叠加「边缘端本地特征提取 + 原始音频不出设备 + 事件片段人声抑制 + 片段切分小于 60 秒并施加语音滤波」四重措施，使偶然捕获的语音不可辨识；该设计可对标临床试验级声学监测设备的既有隐私方案。

● 加密与权限：传输采用 TLS，静态数据加密存储；「谁在什么时候查看了谁的什么数据」全程留痕，支持患者撤回授权。

● 合规对齐：设计对齐《个人信息保护法》第 28、29、31、38–40、55、56 条对敏感个人信息的要求（单独同意、未成年人监护人同意、个人信息保护影响评估、跨境传输合规），并同步满足《数据安全法》与医疗器械网络安全相关指导原则。

● 本地优先的可靠性收益：断网可用意味着产品在无网络或网络受限的家庭同样可工作，这既是隐私优势也是可用性优势。

● 表述纪律：项目文档、演示界面文案与宣传物料同步避免「诊断 / 筛查 / 确诊 / 预警急性加重」等宣称性表述，统一使用「记录、测量、趋势、提示关注」口径——答辩演示界面中的文案同样属于宣称。

# 第五章 算法方案

## 5.1 算法总体链路

算法采用“两级检测 + 多任务输出”的分层架构，核心思想是让高算力模型只在真正有事件发生时启动，从而在精度与功耗之间取得平衡。

| 层级 | 模块 | 输入输出 | 设计要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 音频前端 | 原始音频 → 降噪音频 + 质量标记 | 降噪、增益归一化、重采样、削波与静音检测、环境噪声底估计 |
| L1 | 声学事件检测（常听） | 1 秒窗 → 是否含候选事件 | 极小模型（≤ 1 MB），持续运行，目标高召回、允许较多误报 |
| L2 | 事件分类 | 候选片段 → 咳嗽/喘息/清嗓/说话/环境噪声 | 卷积 + 循环/注意力结构，多类别输出，含说话声与咳嗽的区分（关键难点） |
| L2 | 呼吸音分析 | 呼吸片段 → 是否存在异常呼吸音 | 检测喘息、湿啰音等异常成分，输出发生时段与持续时长 |
| L3 | 指标估计 | 事件序列 → 呼吸率、咳嗽频次等 | 呼吸率采用基于呼吸周期估计的回归；咳嗽频次为事件计数与去重 |
| L4 | 基线与预警 | 历史指标 + 当前指标 → 偏离度与风险等级 | 个体化基线、趋势外推、与用药/症状日志联合建模 |

## 5.2 声学前端处理

● 特征表示：以对数梅尔谱为主输入（64 维梅尔滤波器组、25 ms 帧长、10 ms 帧移），辅以 MFCC、谱质心、谱通量、过零率、能量包络等手工特征，供轻量模型使用。

● 降噪策略：优先采用计算量低的谱减法与维纳滤波做稳态噪声抑制，对非稳态噪声（翻身、说话、电器启停）依靠模型鲁棒性而非前端强降噪，避免降噪引入的语音失真影响咳嗽判别。

● 归一化与增强：对不同麦克风与录音距离造成的增益差异做声压级归一化；训练阶段使用增益扰动、加噪、混响、时移与变速增强，提升真实场景泛化能力。

● 语音与非语音区分：引入语音活动检测（VAD）先剔除人声段，既降低误报，也减少敏感语音数据的后续处理，是隐私与精度的双赢设计。

## 5.3 模型设计与训练策略

### 5.3.1 模型结构

| 模型 | 结构选择 | 说明与取舍 |
| --- | --- | --- |
| 事件检测（L1） | 轻量 CNN（深度可分离卷积 + 池化） | 参数量控制在 10 万级，单窗推理 ＜ 5 ms，目标是低功耗常听，以高召回为优先（召回 ≥ 0.98，精确率可放宽） |
| 事件分类（L2） | CNN + GRU/注意力混合结构 | 在梅尔谱上提取局部时频特征后建模时序依赖；输出咳嗽、喘息、清嗓、说话、环境噪声等类别，说话与咳嗽的混淆是主要攻关点 |
| 呼吸音异常（L2） | CNN + 多标签输出 | 对呼吸片段做喘息等多标签标注，输出片段级概率与时段 |
| 呼吸率（L3） | 轻量回归网络 / 信号处理融合 | 以呼吸周期相关的频谱与包络特征做回归；对低信噪比片段回退到信号处理方法，保证可用性 |
| 基线预警（L4） | 统计模型 + 轻量时序模型 | 以个体历史建立滚动基线（如近 14 天中位数与分位数），采用偏离度而非绝对值触发预警，降低个体差异带来的误报 |

### 5.3.2 训练策略

● 预训练与迁移：先在公开呼吸音/音频数据集上预训练，再用本项目采集的小样本数据做微调，缓解医疗标注数据稀缺的问题。

● 类别不平衡处理：咳嗽事件在整夜音频中占比极低，采用重采样、焦点损失与难例挖掘组合策略，避免模型退化为「全部判为无事件」。

● 说话声干扰：家庭场景大量人声是主要误报源，在训练集中显式加入多人对话、电视、手机外放等负样本，并评估其对比准确率的影响。

● 设备与场景泛化：按机型、房间类型、季节噪声做分层抽样划分训练/验证/测试集，严格按受试者划分（subject-wise split），杜绝同一受试者跨集导致的数据泄漏。

● 隐私保护训练：探索联邦学习与差分隐私在跨机构数据协作中的应用，在不汇聚原始音频的前提下联合建模，为后续多中心数据合作预留技术路径。

● 模型压缩：训练后量化（PTQ）为主，对精度敏感的层采用量化感知训练（QAT）补偿，必要时以知识蒸馏把大模型能力迁移到边缘小模型。

### 5.3.3 数据来源与标注规范

| 数据来源 | 规模（目标） | 用途 | 获取方式与合规 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开呼吸音数据集 | 视具体数据集而定【待补充清单】 | 预训练与算法性能评估 | 使用公开授权数据集并登记许可条款。注意：公开数据库不具封闭性，按《人工智能医疗器械注册审查指导原则》（2022 年第 8 号）不能用作测评数据库，只能用于算法性能评估 |
| 合作医院回顾性数据 | ≥ 200 例、≥ 1,000 小时【目标】 | 模型训练与临床一致性分析 | 通过伦理审查与知情同意豁免申请（对应阶段 A），数据脱敏后院内处理；数据须与“同步录音 + 肺功能 + 医生诊断”档案对齐，方可支撑建模与验证 |
| 自采居家数据 | ≥ 300 人次夜、≥ 3,000 小时【目标】 | 真实噪声场景泛化与居家可行性 | 志愿者知情同意，边缘端脱敏，仅上传事件片段；知情同意须专门处理第三方（家属、访客）语音问题 |
| 自建封闭测评集（确认测试集） | ≥ 100 例，覆盖多机构 / 多设备 / 多地域并包含罕见样本【目标】 | 注册用确认测试与外部验证 | 训练集、调优集、测试集两两无交集并查重；测试集原则上不做数据扩增（对抗测试除外）；按 2022 年第 8 号要求建立封闭性与访问管理 |
| 仿真与增强数据 | 按需生成 | 补充稀有事件与噪声多样性 | 基于真实背景噪声与合成事件叠加，标注自动生成；仅可用于训练集与调优集，不得进入测试集 |
| 标注规范 | 多观察者独立标注 + 第三方仲裁 | 保证标签质量与金标准地位 | 自动化咳嗽计数领域的金标准是多观察者人工标注的连续录音，而不是患者日记或问卷（主观报告与录音实测一致性仅 Cohen's κ = 0.30）；制定标注手册并报告标注者间一致性 Cohen's κ（目标 ≥ 0.80） |

## 5.4 RK3576 边缘端部署方案

部署主链路为：PyTorch 训练 → ONNX 导出 → RKNN-Toolkit2 量化转换 → RKNN Runtime 推理。其中量化是精度的最大风险点，也是本项目重点攻关环节。

● 工具链：PyTorch 训练 → ONNX 导出（固定输入形状，避免动态轴带来的转换问题）→ RKNN-Toolkit2 量化转换 → RKNN Runtime 在板端加载执行。

● 量化策略：以 INT8 对称量化为主；对梅尔谱前端与首末层等敏感部分保留 FP16 或混合精度，量化后必须在留出测试集上对比精度损失，设定「精度下降超过 2 个百分点即回退」的验收红线。

● 结构优化：用深度可分离卷积替代标准卷积、限制注意力范围、减小通道数，把单模型体积压到 4 MB 以内，降低内存带宽压力与推理耗时。

● 调度策略：常听模型以固定小时间片轮转运行；检测到候选事件后再唤醒分类模型，两模型分时复用 NPU，避免峰值功耗叠加。

● 工程化保障：推理服务以独立进程守护，支持崩溃自动重启；维护模型版本号与算法版本锁定机制，确保医疗器械版本的算法可追溯、不可静默变更。

● 实测方法：在板端用真实音频回放做端到端压测，记录单窗推理耗时分布（P50/P95）、NPU 占用、内存峰值与整机功耗，作为验收依据。

## 5.5 性能指标与资源预算

| 类别 | 指标 | 设计目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精度 | 咳嗽事件 F1 | ≥ 0.85 | 留出测试集，事件级 ±1 s 容差匹配 |
| 精度 | 喘息检出敏感度 / 特异度 | ≥ 0.80 / ≥ 0.85 | 片段级评估，与医生标注对照 |
| 精度 | 呼吸率 MAE / RMSD | MAE ≤ 2 次/分、RMSD ＜ 3 次/分 | 与 capnography 或 III 型心肺监测同步采集对照；RMSD ＜ 3 次/分是呼吸率监测设备被普遍接受的临床可接受误差范围 |
| 精度 | 咳嗽计数一致性 ICC(2,1) | ≥ 0.90 | 与多观察者人工标注对照，逐时段 ICC(2,1) + Bland-Altman 一致性界限（对标莱斯特咳嗽监测仪个体内 ICC 0.9） |
| 精度 | 假阳性率 | ≤ 1.0 次/小时（验收上限 ≤ 2 次/小时） | 居家连续录音实测，必须以次/小时报告（对标莱斯特 2.5 次/小时、Hyfe 1.03 次/小时） |
| 精度 | 量化后精度损失 | ≤ 2 个百分点 | FP32 与 INT8 在留出集上对比 |
| 速度 | 单窗推理延时 | ≤ 80 ms（P95） | 板端实测音频回放压测 |
| 速度 | 端到端延时 | ≤ 300 ms | 从事件发生到 APP 显示 |
| 资源 | 模型体积 | 单模型 ≤ 4 MB | 转换后模型文件大小 |
| 资源 | 内存占用 | 推理链路 ≤ 512 MB | 板端内存监控 |
| 资源 | NPU 占用 | ≤ 25%（持续） | 板端性能监控 |
| 功耗 | 整机典型功耗 | ≤ 3.5 W | 功率计实测 |
| 功耗 | 电池续航 | ≥ 8 小时（10,000 mAh） | 连续监听实测 |
| 稳定性 | 连续运行 | ≥ 72 小时无崩溃 | 老化测试 |
| 稳定性 | 漏采率 | ≤ 0.5% | 音频分片计数校验 |

注：以上为设计目标值。NPU 利用率与功耗需在样机上以实测为准（见 5.6 验证方法）。

## 5.6 验证方法与评估口径

● 参考标准（金标准）的选择：自动化咳嗽计数领域的金标准是多观察者人工标注的连续录音，而不是患者日记或问卷。本项目不以主观报告作为参考标准——既有研究已证实家长报告与录音实测的一致性 Cohen's κ 仅 0.30，主观评分与客观计数相关仅 r = 0.37–0.50。

● 事件级评估（逐事件）：把模型输出的事件时间戳与标注事件按 ±1 秒容差做匹配，统计真正例、假正例、假负例，报告敏感度与阳性预测值（PPV，Positive Predictive Value）与 F1。这是咳嗽监测领域较通行的口径，便于与 Cough Search（外部敏感度 92%）等文献横向比较。

● 时段级评估（逐时段）：按小时或固定时间片比较算法计数与人工标注计数，报告 Pearson 相关系数或组内相关系数 ICC，并给出 Bland-Altman 一致性界限。逐事件与逐时段两类指标必须同时报告，缺一不足以说明可用性。

● 假阳性率：必须以“次/小时”报告，这是居家连续监测可用性的瓶颈指标。对标值：莱斯特咳嗽监测仪 2.5 次/小时，Hyfe CoughMonitor 1.03 次/小时。本项目设计目标 ≤ 1.0 次/小时、验收上限 ≤ 2 次/小时。

● 重测信度：用组内相关系数（ICC，Intraclass Correlation Coefficient）评价跨夜、跨设备的一致性，这是产品能否用于纵向随访的门槛（对标莱斯特咳嗽监测仪个体内 ICC = 0.9）。连续量采用 ICC(2,1) + Bland-Altman（报告 RMSD 与平均误差±标准差）；二分类量采用 Cohen's κ + 敏感度/特异度。

● 呼吸率评估：以 capnography 或 III 型心肺监测为对照，报告 RMSD 与平均误差；以 RMSD ＜ 3 次/分作为主要验收指标，该误差范围是呼吸率监测设备被普遍接受的临床可接受范围（帝国理工 AcuPebble 研究报告 RMSD ＜ 3 次/分、平均误差 1.83 / 1.4 次/分）。

● 报告规范：建议按 TRIPOD+AI（个体预后或诊断多变量预测模型透明报告规范）、STARD-AI（诊断准确性研究报告规范）与 PROBAST-AI（预测模型偏倚风险评估工具）组织研究设计、报告与偏倚风险评估，使结果可被审评机构与同行评议复现。

● 偏倚控制：预设主要终点与分析方案、标注者盲法、按受试者划分数据集（subject-wise split）、训练集与调优集与测试集两两无交集并查重、测试集不做数据扩增（对抗测试除外）。行业现状警示：89 项研究的系统综述显示，仅约 11% 开展了外部验证、71%–88% 存在高偏倚风险，严格的外部验证是本项目可主张的差异化优势。

● 消融实验：分别验证降噪、VAD、数据增强、两级级联结构对最终指标的贡献，用消融结果回应「哪一部分真正起作用」的质疑。

● 实时性与功耗测试：在板端以真实音频回放做长时压测，记录延时分布、功耗曲线与内存曲线，确保指标不是离线环境的理想值。

● 鲁棒性测试：在不同噪声等级、不同录音距离、不同机型、不同房间条件下做分层测试，输出性能退化曲线；并按 2022 年第 8 号指导原则要求开展压力测试与对抗测试，明确产品适用边界。

# 第六章 项目创新点与知识产权

## 6.1 技术创新点

创新点 1  算法与硬件协同的声学监测架构

针对家庭环境噪声复杂、呼吸道声学事件稀疏且类间差异细微的特点，提出「低功耗事件门控 + 强判别事件分类」的两级级联架构，并把模型结构按 RK3576 的 NPU 特性做量化友好设计（深度可分离卷积、受限注意力范围、INT8 友好算子），使模型在保持判别能力的同时满足边缘端实时与低功耗约束。该架构解决了「高精度模型跑不动、跑得动的模型不准」这一对矛盾。

创新点 2  面向边缘推理的量化感知训练与精度保障方法

针对医疗声学模型在 INT8 量化后精度显著下降的工程痛点，建立「敏感层识别—混合精度保留—量化感知训练补偿—留出集精度红线校验」的完整流程，把量化从经验操作变成可复现的工程方法，并给出量化前后精度损失的量化评价口径。

创新点 3  隐私优先的端侧推理与最小化数据上传设计

原始音频不出户、云端仅接收指标与事件标签、事件片段做人声抑制，把数据合规从「事后合规」变为「架构合规」。该设计不仅降低法律风险，也显著降低带宽与云存储成本，并使产品在无网络或网络受限的家庭中仍可正常工作。

创新点 4  个体化基线的咳嗽预警模型

呼吸慢病的声学指标个体差异极大，用群体阈值判断必然误报或漏报。本项目以患者自身历史数据建立滚动基线，采用偏离度与变化率作为预警触发条件，并可与用药记录、症状自评联合建模，使预警从「绝对超标」转向「个体异常」。

创新点 5  算法版本可追溯与可回滚的合规工程机制

针对人工智能医疗器械对算法更新的监管要求（算法驱动型更新通常属于重大软件更新、需申请变更注册；数据驱动型更新以性能评估结果为准），本项目不采用在线持续学习，而是建立「锁定模型 + 版本化离线升级 + 回滚机制」：每次发布绑定算法版本号、训练数据版本与评估报告，升级前按变更注册路径评估，升级后保留可回滚的历史版本。该机制把「模型会越用越准」这一难以审评的主张，替换为「算法变更全程可追溯、可复现、可回退」这一可被验证的工程承诺。

## 6.2 应用与模式创新

● 零佩戴的居家监测形态：不要求患者佩戴任何设备，从根上解决长期监测中最难的依从性问题，这在儿童与老年患者群体中尤为关键。

● 可回溯的临床证据链：每一项统计指标都能下钻到具体声音事件与时间点，医生可回放、可核实、可标注，把「AI 给了一个分数」变成「医生看到了一段可判断的证据」。

● 基层可负担的部署模式：边缘节点成本控制在数百元量级，配合标准化指标与报告，使基层医疗机构具备开展呼吸慢病随访的条件，契合分级诊疗方向。

● 数据飞轮驱动的持续改进：医生端的误报标注可回流至训练集，形成「临床使用—标注反馈—模型迭代—临床再使用」的闭环，随规模扩大构筑数据壁垒。

## 6.3 知识产权规划

| 类型 | 拟申请内容 | 目标时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发明专利 | 两级级联的居家呼吸声学事件检测方法 | 第 6–12 月 | 【待补充：撰写/受理/公开】 |
| 发明专利 | 面向边缘 NPU 的量化感知训练与精度保障方法 | 第 12–18 月 | 【待补充】 |
| 实用新型 | 一种床旁呼吸声采集与边缘计算装置 | 第 6–12 月 | 【待补充】 |
| 软件著作权 | 居家呼吸声学监测算法软件、边缘端推理服务、医生端工作站 | 第 6–12 月 | 【待补充】 |
| 学术论文 | 在留出测试集上的算法性能与临床一致性研究 | 第 18–24 月 | 【待补充】 |
| 商标 | 产品与服务商标（第 9、10、42 类） | 第 12 月 | 【待补充】 |

注：知识产权清单为规划目标，用于说明技术壁垒的构建路径，非已授权成果。

# 第七章 临床价值与验证方案

## 7.1 临床证据基础

声学指标用于呼吸疾病评价并非全新概念，其有效性已被一系列研究支持。这些研究构成本项目的科学依据，也说明该方向具备可验证的临床终点。

| 序号 | 研究方向 | 典型方法 | 报道性能 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机自主咳嗽音检出慢阻肺（中国 Cough Search 研究；上海交通大学医学院附属瑞金医院等，NCT06082791） | 手机自主咳嗽音采集 + transformer 深度学习模型 | 内部 AUC 0.92、外部 AUC 0.94（AUC 即受试者工作特征曲线下面积，Area Under the ROC Curve）；外部敏感度 92%、特异度 86%；GOLD（慢阻肺全球倡议分级）3–4 级敏感度 ＞93%。训练 406 例慢阻肺 / 1,631 例非慢阻肺；外部验证 105 例慢阻肺 / 617 例非慢阻肺（四家医院） | 同类工作已获四家医院外部验证的最有力证据，同时说明中国人群咳嗽声学数据可用、可建模；本项目应采用同级外部验证设计 |
| 2 | Hyfe CoughMonitor 多中心验证（《Scientific Reports》2025） | 连续录音 + 端侧咳嗽检测算法，多观察者人工标注 | 546 小时录音、4,454 次咳嗽事件；敏感度 90.4%（95%CI 88.3–92.2）；假阳性 1.03 次/小时；逐小时咳嗽计数 Pearson r = 0.99 | 确立了本领域的指标报告口径：敏感度、假阳性（次/小时）与逐时段相关系数必须同时报告 |
| 3 | Hyfe Cough Tracker 手机 App 性能（F1000Research） | 手机 App 咳嗽检测算法，49 名受试者 | 敏感度 91%、特异度 98%；咳嗽率 Pearson 相关 0.968 | 手机端即可达到可用精度，支持本项目以手机作为居家采集前端的路线 |
| 4 | 莱斯特咳嗽监测仪（Leicester Cough Monitor，英国）24 小时自动咳嗽监测（Eur Respir J 2008） | 便携式录音设备 + 自动咳嗽识别 | 敏感度 91%、特异度 99%、假阳性 2.5 次/小时；患者 48±9 次/小时 vs 健康对照 2±1 次/小时；组内 ICC = 0.9；日间 25 次/小时 vs 夜间 10 次/小时 | ICC = 0.9 是能否用于纵向随访的门槛，也是本项目一致性目标（ICC ≥ 0.90）的直接对标值 |
| 5 | 呼吸率声学估计（帝国理工 AcuPebble，J Clin Med 2024） | 颈部声学传感器 + 呼吸音分析，对照 capnography（金标准） | 前瞻 15 名健康志愿者 + 回顾 150 例 OSA 患者；RMSD ＜ 3 次/分，平均误差 1.83 / 1.4 次/分 | 为“RMSD ＜ 3 次/分”提供文献依据：该误差范围是呼吸率监测设备被接受的临床可接受误差，本项目以此作为呼吸率验收口径 |
| 6 | 儿童肺音 AI 荟萃分析（首尔大学，JMIR 2025，41 项研究） | 系统综述与荟萃分析 | 喘息检出合并敏感度 0.902、特异度 0.955；异常肺音检出敏感度 0.907、特异度 0.877 | 本项目喘息检出目标（敏感度 ≥ 0.80、特异度 ≥ 0.85）低于文献合并值，属保守设定 |
| 7 | 呼吸音 AI 筛查哮喘 / 慢阻肺（多特征融合 + CatBoost，Sci Rep） | 手工声学特征 + 梯度提升树（CatBoost） | 总体准确率 90.3%；健康 / 哮喘 / 慢阻肺 F1 分别为 0.945 / 0.915 / 0.842；MCC 0.856（MCC 即马修斯相关系数，Matthews Correlation Coefficient）、Cohen's κ 0.849 | 轻量特征 + 树模型在边缘端同样可行，可作为对照基线；κ 与 MCC 联合报告值得借鉴 |
| 8 | 夜间咳嗽的客观特征（Rassouli 2020，94 例成人哮喘、2,212 个夜晚） | 居家客观咳嗽监测与夜间时段分析 | 53% 的夜晚有咳嗽；86% 的咳嗽成簇出现；躺下后前 30 分钟咳嗽频次是其余夜间时段的 4.5 倍 | 支撑“夜间咳嗽指数”设计：入睡后前 30 分钟是关键观察窗，应单独成指标而非混入全天均值 |
| 9 | 夜间咳嗽可预测哮喘急性发作（Tinschert 2020，79 例成人哮喘、29 天居家手机监测） | 居家手机被动监测 + 睡眠质量 + 机器学习分类 | 识别“哮喘控制恶化周”的 BAC 71%；可提前最多 5 天预测急性发作；敏感度 75%–88%、特异度 57%–72% | 预警价值的直接证据；本项目阶段 C 的结局预测效能可对标该水平（BAC 70%–75%、提前 5 天） |
| 10 | 主观报告与客观录音的巨大差距（Falconer 1993，15 例常年性哮喘儿童连续 7 夜） | 家长日记 vs 连续录音人工计数 | 家长报告 66% 的夜晚有咳嗽，录音实测 90%；一致性 Cohen's κ 仅 0.30 | 本项目最核心的立论依据：必须以客观监测替代症状日记，而不是把日记电子化 |
| 11 | 咳嗽与慢阻肺急性加重的关系（Burgel 2009，法国 433 例慢阻肺） | 队列研究：慢性咳嗽咳痰与急性加重频率的关联分析 | 有慢性咳嗽咳痰者年均急性加重 2.20 次 vs 0.97 次；需住院的重度加重 0.43 vs 0.22 次/年；频繁加重比例 55% vs 22% | 把咳嗽从症状升级为预后分层变量，支撑向呼吸科与支付方论证监测价值 |
| 12 | 客观计数无法被主观评分替代（Smith 2006，26 例稳定期慢阻肺） | 客观咳嗽计数（咳嗽秒/小时）与主观评分对照 | 咳嗽时间中位 7.5 咳嗽秒/小时（日间 12.4、夜间 1.9）；主观评分与客观计数相关仅 r = 0.37–0.50 | 主观与客观是两个不同维度；产品必须坚持客观计数口径，不能以评分代替计数 |
| 13 | 24 小时咳嗽计数的监管地位（默沙东 gefapixant；COUGH-1 n=730 / COUGH-2 n=1,314 III 期） | 以 24 小时动态录音设备客观测量的 24 小时咳嗽频次作为主要终点 | 45 mg 组第 12 周较安慰剂降低 18.45%（p=0.041）、第 24 周降低 14.64%（p=0.031）；2023 年 11 月 FDA 顾问委员会以 12:1 投票反对获批并随后发出完整回复函，争议核心是咳嗽频次下降的临床意义 | 准确口径：24 小时咳嗽计数已被用作注册试验主要终点的测量方法，但其独立支持获批的监管地位仍在演进，目前通过 FDA 药物开发工具（DDT）/ 临床结局评估（COA）资格认证路径推进；切勿表述为“FDA 已批准 24 小时咳嗽计数作为终点” |
| 14 | 领域方法学现状的警示（咳嗽声学标志物系统综述，89 项研究、34 个国家） | 系统综述与偏倚风险评估 | 敏感度与特异度常 ≥ 90%，但仅约 11% 的研究开展了外部验证，71%–88% 的研究存在高偏倚风险 | 把“严格的外部验证与低偏倚设计”作为差异化优势：预设终点、盲法标注、独立外部验证集、按受试者划分数据集 |

注：表中数据为文献报道值，用于说明方向可行性；具体来源见附录 B，引用时请核对原文。

## 7.2 临床价值主张

| 应用场景 | 临床问题 | 本项目提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 哮喘长期管理 | 控制水平评估依赖主观问卷，夜间症状被低估：家长报告与录音实测的一致性 Cohen's κ 仅 0.30 | 提供夜间咳嗽与喘息客观数据。居家手机监测研究显示，夜间咳嗽结合睡眠质量可提前最多 5 天预测急性发作（BAC 71%、敏感度 75%–88%、特异度 57%–72%），可辅助评估控制水平与用药调整效果 |
| 慢阻肺随访 | 急性加重发现滞后、住院率高：有慢性咳嗽咳痰者年均急性加重 2.20 次 vs 0.97 次，需住院的重度加重 0.43 vs 0.22 次/年，频繁加重比例 55% vs 22% | 捕捉加重前的咳嗽频次上升趋势，提供预警窗口；把入睡后前 30 分钟作为重点观察窗（该时段咳嗽频次是其余夜间时段的 4.5 倍，86% 的咳嗽成簇出现） |
| 儿童喘息 | 儿童难以配合肺功能检查，家长夜间焦虑；儿童哮喘患者超 1,000 万、整体控制率不足 50% | 非接触、无需佩戴的夜间监测，输出可向医生展示的客观记录；喘息检出已有循证基础（41 项研究荟萃分析：合并敏感度 0.902、特异度 0.955） |
| 疗效评价 | 药物或方案调整后的效果缺少客观指标：主观评分与客观咳嗽计数相关仅 r = 0.37–0.50 | 提供连续、可量化的声学指标作为疗效观察依据；以 ICC(2,1) 与 Bland-Altman 报告一致性，确保纵向随访数据可比 |
| 临床研究（药企 / CRO） | 咳嗽终点依赖人工日记，数据质量与依从性差；注册试验需要可审计的客观终点测量方法 | 提供客观连续的咳嗽计数与声学终点数据服务，交付逐事件指标（敏感度 / 阳性预测值）、逐时段指标（相关系数 / ICC）与假阳性率（次/小时）。口径须准确：24 小时咳嗽计数已被用作注册试验主要终点的测量方法，但其独立支持获批的监管地位仍在演进 |
| 症状学早筛与转诊触发 | 哮喘 71.2% 从未被医生诊断、慢阻肺 90% 从未获明确诊断且约 60% 无明显咳嗽咳痰喘息症状，现有手段无法触达该人群 | 以低成本声学测量与“建议就诊”提示作为基层筛查与转诊触发的辅助工具；仅输出客观测量信息，不给出诊断结论，以守住第二类软件的宣称边界 |

## 7.3 临床验证方案设计

| 维度 | 方案设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 研究总体设计 | 分三阶段推进：阶段 A 回顾性建模与算法性能评估 → 阶段 B 前瞻性居家一致性与可行性研究 → 阶段 C 前瞻性多中心结局预测与注册用临床评价 | 阶段划分与注册资料要求对应：回顾性研究用于建模与初步验证；前瞻性研究用于确认真实使用条件下的表现；注册用临床评价需按指导原则另行设计 |
| 阶段 A：回顾性建模与算法性能评估 | 使用既往“同步录音 + 肺功能 + 医生诊断”档案数据；训练集、调优集、测试集两两无交集并查重，测试集原则上不做数据扩增；须完成压力测试与对抗测试 | 需伦理批准（可申请知情同意豁免）；公开数据库不具封闭性，不得用作测评数据库，仅可用于算法性能评估；确认测试须使用自建封闭测评集（多机构、多设备、多地域、含罕见样本） |
| 阶段 B 主要终点（咳嗽计数一致性） | 以 ICC(2,1) 为主要指标，目标 ICC ≥ 0.90（对标莱斯特咳嗽监测仪的个体内 ICC 0.9）；同时报告 Bland-Altman 一致性界限与假阳性率（次/小时） | 样本量估算：双侧 α=0.05、把握度 0.80、预期 ICC 0.90、下限 0.75 → 约需 40–50 例受试者、每例至少 2 夜有效录音 |
| 阶段 B 次要终点（喘息检出） | 二分类指标：目标敏感度 0.90、绝对精度 ±0.10 | 按单比例精确法估算需 ≥ 35 例阳性样本（儿童肺音 AI 荟萃分析的喘息检出合并敏感度为 0.902）；最终样本量须由统计师按本院阳性率计算 |
| 阶段 B 次要终点（呼吸率） | 以 RMSD ＜ 3 次/分 为主要指标，对照 capnography 或 III 型心肺监测 | RMSD ＜ 3 次/分是呼吸率监测设备被普遍接受的临床可接受误差范围（帝国理工 AcuPebble 研究 RMSD ＜ 3 次/分） |
| 阶段 B 其他终点 | 设备使用依从性、居家数据可分析率（每 24 小时录音中可分析数据的百分比）、用户满意度、事件片段的人声污染率 | 依从性与可分析率是居家产品能否成立的隐性关键终点；可分析率的定义对标勃林格殷格翰 IPF 远程咳嗽采集可行性研究的口径 |
| 阶段 C：结局预测与注册用临床评价 | 以急性加重 / 哮喘失控为结局，评价预测效能与预警提前时间；对标夜间咳嗽结合睡眠质量可提前最多 5 天预测发作、BAC 70%–75% | 结局预测终点涉及辅助决策表述，会显著影响分类界定与注册路径，须先与省级药品监督管理部门沟通确认后再投入 |
| 对照标准 | 多观察者人工标注的连续录音（主要）；肺功能、症状量表与医生评估（次要） | 咳嗽计数以多观察者人工标注为参考标准最为严谨，不以患者日记作为参考标准；诊断类终点需谨慎，避免超出证据范围 |
| 入排标准 | 确诊哮喘 / 慢阻肺 / 反复喘息的患者，年龄覆盖成人与儿童 | 分层入组：成人哮喘、成人慢阻肺、儿童喘息三类人群分别分析；儿童入组需监护人签署知情同意 |
| 研究周期 | 阶段 A 约 6 个月；阶段 B 约 12 个月（含伦理审批与入组）；阶段 C 约 12–18 个月 | 伦理审批与入组进度是主要不确定性来源，应预留缓冲；阶段 C 的周期与费用直接取决于分类界定结果 |
| 临床评价的强制性要求 | 核心算法为全新算法，按《人工智能医疗器械注册审查指导原则》（国家药监局器审中心 2022 年第 8 号）“全新的功能、算法和用途原则上均需开展临床评价”；辅助决策类更需开展临床试验 | 这一点必须如实体现：临床试验会显著拉长周期并增加成本，是注册路径上最大的时间与资金变量，也是分步合规策略的主要理由 |
| 伦理与数据 | 通过医院伦理委员会审查，签署知情同意，数据脱敏；须专门处理居家录音采集到家属、访客等第三方语音的问题 | 涉及儿童需监护人同意；涉及数据出境需另行评估；研究方案应说明边缘端本地处理与原始音频不出设备的缓解措施 |

## 7.4 合规路径与注册规划

合规是医疗类项目最容易被评委追问、也最容易翻车的环节。本项目采取“先健康管理、后医疗器械”的分步策略，在每一步严格守住宣称边界，避免因越界宣传导致注册障碍。

| 阶段 | 产品形态与宣称边界 | 合规要点 |
| --- | --- | --- |
| 分类界定 （前置判断） | 按《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》（国家药监局 2021 年第 47 号通告），判定依据是预期用途而非技术本身。本项目仅输出客观测量指标与趋势、只提供临床参考信息、不涉及治疗相关决策 → 倾向第二类，对应《医疗器械分类目录》“21 医用软件”下的 21-03 数据处理软件 | 若加入“预警急性加重”“建议调整用药”等表述，会滑向 21-04 决策支持软件（第三类，且需临床试验）。必须明确：以上只是初步判断，需向省级药品监督管理部门申请分类界定确认，不以自行判断作为申报依据 |
| 第一阶段 健康管理工具 | 定位为健康数据记录与趋势展示工具；仅描述「记录咳嗽次数」「展示趋势」「提示关注」，不得出现「诊断」「确诊」「筛查」「替代就医」等表述 | 规避医疗器械属性认定的前提是宣称与用途不涉及疾病诊断治疗；软件界面文案、宣传物料、应用商店描述与答辩演示界面文案均需同步审查 |
| 第二阶段 辅助参考软件（第二类） | 以「为医生提供院外客观声学测量数据参考」为用途，输出咳嗽频次、夜间咳嗽指数、喘息检出与呼吸率等客观指标，仍不直接给出诊断结论 | 若功能被认定为辅助参考，通常按第二类医疗器械管理，需完成注册检验、临床评价与质量管理体系考核；国内已有同类路径先例（肺音数据处理软件，鲁械注准 20222210799，适用范围为给出湿罗音、干罗音、呼吸音粗糙或增强的信息以供临床参考） |
| 第三阶段 注册申报 | 按医用软件（独立软件 / SaMD，Software as a Medical Device）路径申报，明确预期用途、适用人群与禁忌 | 适用文件包括《医疗器械软件注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 9 号）、《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 7 号）、《移动医疗器械注册技术审查指导原则》（2017 年第 222 号）与《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》 |
| 全流程 算法更新与可追溯性 | 采用“锁定模型 + 经验证的离线版本升级 + 回滚机制”策略，禁止在线持续学习；每次发布保留算法版本号、训练数据版本与评估报告 | 按 2022 年第 8 号指导原则：算法驱动型更新（算法、结构、流程、框架或输入输出类型改变，或弃用原训练数据、改用全新数据重新训练）通常属于重大软件更新，需申请变更注册；数据驱动型更新以算法性能评估结果为准，若与前次注册相比在相同测试集与指标上存在统计学差异，也属重大更新；需考虑引入回滚机制，上市后须持续开展算法泛化能力研究 |
| 全流程 数据与网络安全 | 原始音频不出设备，云端仅接收指标与事件摘要；居家连续录音可能采集到家属、访客等第三方语音，须在伦理方案与知情同意中专门处理 | 对齐《个人信息保护法》《数据安全法》对敏感个人信息的要求，并落实医疗器械网络安全指导原则中的防护、审计与应急要求；在数据出境、远程访问与用户权限功能上逐项做合规设计 |

## 7.5 数据合规与伦理

● 法律定位：呼吸音与咳嗽音属于医疗健康信息，按《中华人民共和国个人信息保护法》（PIPL，Personal Information Protection Law）第 28 条属于敏感个人信息，处理须具有特定的目的和充分的必要性并采取严格保护措施。

● 单独同意：《个人信息保护法》第 29 条要求处理敏感个人信息取得个人的单独同意；第 31 条要求处理不满 14 周岁未成年人个人信息须取得监护人同意，并制定专门的处理规则。

● 影响评估：按第 55、56 条，处理敏感个人信息须事前进行个人信息保护影响评估（PIA）并对处理情况进行记录，评估报告与处理记录至少保存 3 年。

● 跨境传输：按第 38–40 条，确需向境外提供个人信息时须通过安全评估、专业机构认证或订立标准合同之一，并进行个人信息保护影响评估；本项目的默认策略是境内存储与处理、不向境外提供原始音频。

● 第三方语音问题（本项目特有）：居家连续录音不可避免地会采集到家属、访客等非受试者的语音，这属于第三方个人信息，必须在伦理方案与知情同意中专门处理——包括家庭内告知、可随时暂停录音、第三方提出删除请求的处理流程；技术缓解措施为边缘端本地特征提取、原始音频不出设备、事件片段做人声抑制。

● 最小必要与目的限定：只采集实现功能所必需的数据，并明确告知用途、留存期限与共享范围，不将健康数据用于未获授权的商业用途；事件片段单独加密存储并设置留存期限。

● 知情同意：患者与家属分别知情；涉及儿童由监护人签署；临床研究另需伦理委员会批准，并区分「诊疗目的」与「研究目的」的授权范围。

● 去标识化与脱敏：上传前移除姓名、身份证号、联系方式等直接标识；音频事件片段做人声抑制处理，并对录制片段切分与施加语音滤波，降低间接识别风险。

● 权限与审计：按角色最小授权（患者、医生、家属、运营），所有数据访问留痕，支持患者查询与撤回授权。

● 人类遗传资源边界：《人类遗传资源管理条例实施细则》（科技部令第 21 号，2023 年 7 月 1 日施行）第 2 条明确人类遗传资源信息不包括临床数据、影像数据、蛋白质数据和代谢数据，因此纯呼吸音 / 咳嗽音数据通常不落入人类遗传资源监管（除非同时采集基因或生物样本）；该判断需在项目立项与伦理申报时与合作机构法务复核。

● 算法透明度：向医生与患者说明指标的适用范围与局限，明确「提示关注」不等于「诊断结论」，并在产品文档中给出性能边界。

# 第八章 市场分析与竞争格局

## 8.1 市场空间

### 8.1.1 流行病学基数

| 人群 / 指标 | 数值（量级） | 说明与来源口径 |
| --- | --- | --- |
| 中国成人哮喘（20 岁及以上） | 患病率 4.2%，患者约 4,570 万 | 中国成人肺部健康研究（CPH Study，China Pulmonary Health Study），《柳叶刀》2019 年，DOI 10.1016/S0140-6736(19)31147-X |
| 哮喘诊断与治疗缺口 | 71.2% 从未被医生诊断；仅 5.6% 接受规范吸入激素（ICS）治疗；26.2%（约 1,310 万人）伴肺功能气流受限 | 同一研究口径；说明“症状学早筛与转诊触发”的价值不小于已确诊患者的长期管理 |
| 中国慢阻肺（COPD） | 患病率 8.6%（20 岁及以上）、13.7%（40 岁及以上）、超过 27%（60 岁及以上）；患者约 9,990 万 | CPH Study 首项成果，《柳叶刀》2018 年；与哮喘数据同源，口径一致 |
| 慢阻肺知晓与诊断缺口 | 患者中不足 3% 知晓自己患病、90% 从未获明确诊断；约 60% 无明显咳嗽咳痰喘息症状 | 同一研究口径；无症状比例高意味着仅靠症状主诉无法发现患者，需要低成本、可规模化的客观测量手段 |
| 儿童哮喘 | 患者超过 1,000 万；整体控制率不足 50% | 国家儿童医学中心 申昆玲，中华医学信息导报 2025 年；儿童哮喘患病率的具体百分比与最新一次全国流行病学调查数值【待核实】 |
| 呼吸慢病合计与价值主张 | 哮喘与慢阻肺合计超 1.4 亿，含儿童哮喘合计超 1.5 亿；诊断缺口与管理缺口并存 | 项目结论：价值主张应同时覆盖“症状学早筛 / 转诊触发”与“已确诊患者的长期管理”两条路径 |
| 吸烟人群 | 3 亿以上 | 国家卫生健康部门公开发布口径，是慢阻肺主要危险因素 |
| 慢阻肺疾病负担 | 我国主要死因之一 | 全球疾病负担研究口径，具体顺位与最新年份数据【待核实】 |
| 呼吸慢病院外连续监测渗透率 | 极低：现有院外手段以症状日记与峰流速为主 | 定性判断：临床试验级 24 小时咳嗽记录仪（莱斯特、VitaloJAK、Strados RESP）单价高、按项目租赁，面向科研与注册试验，尚未进入家庭长期管理场景 |

注：流行病学数据请以最新权威文献与官方统计为准，引用前请核对原文口径（见附录 B）。

### 8.1.2 市场规模测算（自下而上）

采用自下而上的方法，从可获得的目标客户数量与客单价出发推算可服务市场，避免直接引用口径不清的行业报告数字。

| 客户群 | 目标客户数（可及） | 客单价假设 | 年市场规模估算 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二三级医院呼吸科 | 约 2,000 个科室（按 2 万家医院中 10% 早期渗透） | 5–20 万元/年（设备 + 服务） | 约 1–4 亿元 | 需以医疗器械注册证为前提；国内肺音 AI 已跑通第二类“临床参考”路径（肺音数据处理软件，鲁械注准 20222210799）。医院实际采购客单价【待核实，建议以政府采购网招标公告核算】 |
| 基层医疗机构 / 家庭医生 | 约 3,000 家（社区卫生服务中心 / 乡镇卫生院） | 2–5 万元/年 | 约 0.6–1.5 亿元 | 《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030 年）》（国家卫生健康委，2024 年 7 月）明确推进分级诊疗、加强早期筛查与早诊早治、提升基层防治服务能力，家庭医生签约服务提供落地载体 |
| C 端患者与家庭 | 约 2 万付费用户（早期目标） | 399–899 元/年（基础订阅）；另计硬件一次性收入 | 约 800–1,800 万元 | 中国慢病管理市场 2015 年 20,535 亿元 → 2024 年约 59,986 亿元（CAGR 12.6%），其中线上 466 亿 → 5,540 亿元；家用医疗器械 2019 年 1,224 亿元 → 2024 年 1,982 亿元，线上占比由 25% 升至 44.3%。支付方结构为个人自付 49%、基本医保 44%、商业健康险 7.7%，故 C 端定价必须落在家庭可自主决策的区间 |
| 药企 / 临床研究机构 | 约 20 个项目/年（早期目标） | 50–200 万元/项目 | 约 1,000–4,000 万元 | 勃林格殷格翰特发性肺纤维化（IPF，Idiopathic Pulmonary Fibrosis）咳嗽监测研究（荷兰 NL-OMON51409，2023 年起）以咳嗽频次（次/小时）为主要终点、12 周内 4 次 24 小时记录，并专门评估远程咳嗽数据采集的可行性；同类案例还包括 BI 1839100、Trevi Therapeutics 的纳布啡缓释片与 Hyfe 同 KYORIN 的合作。实际项目报价【待核实，行业普遍不公开报价】 |
| 支付方（惠民保 / 门诊慢特病 / 医保） | 惠民保覆盖 333 个地市、参保超 7,000 万人 | 早期不单独定价，按服务包或项目结算 | 短期不构成主要收入 | 支付路径：C 端自费起量 → 惠民保 / 门诊慢特病 → 争取医保。惠民保在创新药械支付中占比仅约 1%，短期内不应作为主要支付方预期。另一项关键约束：中国数字疗法市场 2023 年仅 8.2 亿元，说明纯软件订阅尚未跑通，本项目必须以硬件为载体收费、软件作增值 |

### 8.1.3 政策与产业环境

● 《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030 年）》（国家卫生健康委，2024 年 7 月）：提出推进慢性呼吸系统疾病分级诊疗、加强早期筛查与早诊早治、提升基层慢性呼吸系统疾病防治服务能力、指导患者进行呼吸康复锻炼并加强监测与评估，为本项目的居家监测场景提供直接政策依据。

● 《“十四五”医疗装备产业发展规划》（工业和信息化部等十部门，2021 年 12 月）：明确「推进 5G+ 医疗健康，居家社区、医养康养一体化等新模式，促进医疗服务从院中诊疗向院前家庭健康管理、院间资源共享、院后康复的连续性服务方向拓展」，与本项目的产品形态逐字对应。

● 医保发〔2020〕45 号《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》（国家医保局，2020 年 10 月）：提出优先保障门诊慢特病等复诊续方需求、线上线下一致，为院外采集的数据回流到复诊与随访提供支付接口。

● 《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》（国家药监局 2021 年第 47 号通告）：以预期用途而非技术本身作为分类判定依据——仅用于数据处理或测量、只提供临床参考信息、不涉及治疗相关决策的软件倾向按第二类管理；提供病灶识别、病变性质判定、用药指导等支持治疗相关决策建议且算法成熟度低的，倾向按第三类管理。本项目仅输出客观测量指标，故倾向第二类，对应《医疗器械分类目录》“21 医用软件”下的 21-03 数据处理软件。

● 《人工智能医疗器械注册审查指导原则》（国家药监局器审中心 2022 年第 8 号）：对算法驱动型更新（需申请变更注册）、训练集与调优集与测试集两两无交集、公开数据库不得用作测评数据库、回滚机制与上市后泛化能力研究提出明确要求；同时规定“全新的功能、算法和用途原则上均需开展临床评价”。

● 医疗器械软件与网络安全配套文件：《医疗器械软件注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 9 号）、《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 7 号，适用于具备电子数据交换、远程访问与控制、用户访问功能的第二、三类独立软件）、《移动医疗器械注册技术审查指导原则》（2017 年第 222 号）与《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》。

● 审评路径成熟度：截至 2024 年 6 月已有 92 款人工智能医学影像辅助诊断软件获 NMPA 三类注册证，配套审评要点持续出台，说明“AI+医疗器械”的注册路径已相对成熟、可预期；但呼吸音 / 咳嗽音方向的分类界定先例与已获批注册证编号【待核实】。

● 国产替代与信创：医疗设备国产化与核心器件自主可控导向，使基于国产 RK3576 的方案在采购与合规叙事上具备优势。

## 8.2 竞争格局与竞品对比

| 产品 / 公司 | 国家 | 采集方式 | 核心功能 | 器械认证 | 定价 | 与本项目差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyfe AI（CoughMonitor / CoughPro） | 美国 | 手机 App / 可穿戴设备，纯被动环境声、端侧推理、不存原始音频 | 咳嗽频次、咳嗽成串（bout）、无咳时间等咳嗽监测指标；行为性止咳数字疗法；多中心验证：敏感度 90.4%、假阳性 1.03 次/小时、逐小时计数 Pearson r = 0.99 | 未见 NMPA / FDA 器械证；已被用作慢性咳嗽数字疗法关键性试验的主要终点 | 未公开报价（B2B 定制） | 其白皮书已公开主张“边缘计算 + 不传输原始音频”的隐私架构，因此本项目不能把“端侧隐私”当作独有卖点；Hyfe 已在《Scientific Data》发布 733,756 次咳嗽、2,143 名患者、7 国的数据集，正面比拼数据量不现实。差异应落在国产硬件化边缘端（RK3576 独立算力盒）、中文人群适配与多指标融合（咳嗽 + 喘息 + 呼吸率）及成本结构 |
| Strados Labs RESP（已被 Clario 收购） | 美国 | 胸部贴片式声学传感器；不含开放气室麦克风、不采集语音、端侧加密、录音片段切分小于 60 秒并施加语音滤波 | 24 小时咳嗽频次（次/小时）、喘息与呼吸音；临床试验终点服务 | 面向临床研究，加密端侧存储 | 未公开（按项目定制） | 其架构与本项目同构，且被用于勃林格殷格翰 IPF 咳嗽监测研究（主要终点即咳嗽频次、12 周内 4 次 24 小时记录），可作为技术对标与商业谈判参照；但其为贴片式需佩戴耗材，本项目为非接触的“手机 + 边缘盒”形态，在成本与长期依从性上占优 |
| ResApp Health | 澳大利亚 | 手机麦克风 | 咳嗽音辅助诊断呼吸系统疾病（ResAppDx） | 获 TGA 注册；2022 年 9 月被辉瑞以 1.79 亿美元收购 | 不适用（已被收购） | “手机咳嗽音 AI 战略价值”最有力的估值锚点；其走诊断路线，验证与注册成本高且未做边缘硬件；本项目从客观测量与随访切入，路径更轻 |
| 山东朗朗智能科技“肺音数据处理软件” | 中国 | 电子听诊器 / 专用设备，B/S 架构软件 | 肺音采集与 AI 辅助分析，输出湿罗音、干罗音、呼吸音粗糙或增强信息 | 已获第二类医疗器械注册证（鲁械注准 20222210799），适用范围明确为“以供临床参考” | 设备销售 + 服务 | 国内肺音 AI 目前走的是第二类“临床参考”路径，且为院内单次检查形态、无居家长期监测产品 —— 这既是本项目应对标的注册路径范本，也是本项目居家连续监测定位的差异化空间 |
| TytoCare（TytoHome） | 以色列 | 手持式远程体检套件（含数字听诊器、耳镜、喉镜） | 远程查体与肺音采集 | FDA 510(k) 已获 | 设备约 299 美元 + 订阅【官方定价待核实】 | 需患者自行操作、单价高，对县乡市场过重；本项目为边缘端自动推理、无需人工操作，成本结构面向家庭与基层市场 |
| 家用睡眠呼吸监测与呼吸机厂商（瑞思迈、怡和嘉业等） | 中国 / 美国等 | 呼吸机、腕表、床垫、指夹 | 睡眠呼吸暂停治疗与筛查、治疗依从性管理 | 多款已取得器械注册 | 数百至数千元 | 面向睡眠呼吸暂停，声学维度弱或不采集声学信号；本项目面向哮喘 / 慢阻肺 / 儿童喘息的咳嗽与喘息，二者场景互补而非替代 |
| 消费电子健康监测（Apple、华为） | 中外 | 手机、手表内置传感器（加速度计、麦克风、光学） | 睡眠呼吸暂停检测（Apple watchOS 11，2024 年 9 月获 FDA 510(k)）、呼吸率、肺功能评估（华为） | 睡眠呼吸暂停功能已获 FDA 510(k)；其余健康功能不按医疗器械管理 | 随设备免费 | Apple 已获睡眠呼吸暂停检测的 FDA 510(k) 但尚未推出咳嗽检测；华为手表的肺功能评估在其官方支持页中被承认可能不准确 —— 医疗级咳嗽监测的时间窗口真实存在；本项目指标可溯源、算法版本可审计，面向临床与随访而非泛健康趋势 |
| 便携肺功能仪厂商 | 中外 | 口含式流量传感器 | FEV1 / PEF 等肺功能指标 | 多款已取得器械注册 | 数百至数千元 | 需主动用力吹气，儿童与老年患者执行困难，且无法连续监测；本项目提供被动、连续、无需配合的声学监测，二者互补 |
| 家用呼吸设备渠道商（鱼跃医疗、怡和嘉业） | 中国 | 家用呼吸机、制氧机、耗材，以及电商与线下渠道 | 家用呼吸治疗与监测全品类 | NMPA 二 / 三类证齐全 | 呼吸机主流价位数千元 | 鱼跃医疗 2024 年营收 75.66 亿元（其中呼吸治疗解决方案 25.97 亿元），渠道与品牌护城河极深但缺乏 AI 声学能力 —— 独立建渠道不现实，本项目应定位为算法与方案供应商，与其合作或被集成 |

注：竞品信息来自公开资料整理，价格与认证状态可能随时间变化，正式使用前请重新核实。

## 8.3 差异化定位与竞争壁垒

壁垒 1  特定人群与特定场景的数据独占性

中文人群、居家环境、长期纵向的咳嗽与喘息声学数据确实稀缺，但必须承认正面比拼数据量并不现实——Hyfe 已发布 733,756 次咳嗽、2,143 名患者、7 个国家的数据集。本项目的可行路径是做「特定人群 + 特定场景」的差异化数据：中国儿童哮喘的夜间咳嗽、慢阻肺急性加重前的声学变化、以及药物或方案干预前后的纵向对比。这些数据依赖本地临床场景，境外厂商难以复制，且医生端的误报标注可持续提升标签质量。

壁垒 2  边缘端工程能力

把医疗级声学模型稳定跑在 6 TOPS 级别的国产 NPU 上，涉及量化、算子兼容、内存与功耗调度的系统性工程能力。这类 know-how 难以从论文中获得，构成对纯算法团队与纯硬件厂商的双向门槛。

壁垒 3  合规与临床证据的先发优势

医疗方向的真正壁垒是注册证与临床证据，而行业现状对本项目有利：咳嗽声学标志物系统综述（89 项研究、34 个国家）显示，敏感度与特异度常 ≥ 90%，但仅约 11% 的研究开展了外部验证、71%–88% 的研究存在高偏倚风险。本项目分步推进：先以健康管理形态积累数据与用户，同步按 TRIPOD+AI / STARD-AI / PROBAST-AI 规范开展带独立外部验证的低偏倚一致性研究，在竞品仍以单中心、高偏倚风险的结果做演示时完成可被审评的证据积累，形成准入资格上的时间差。

壁垒 4  国产化与成本结构

基于国产芯片与消费级器件的方案在成本与供应链稳定性上具备优势，既契合医疗设备国产化导向，也使其能够下沉到基层与家庭市场，而依赖进口器件的高成本方案难以进入这一价格带。

## 8.4 SWOT 分析

| 维度 | 要点 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 优势 S | 边缘端隐私架构（须承认该论点并非本项目独有）；成本可控；指标可溯源；临床痛点真实且支付方明确；团队软硬件与算法能力齐备；以严格外部验证与低偏倚设计切入——行业系统综述显示仅约 11% 的研究做了外部验证、71%–88% 存在高偏倚风险 | 优先把技术指标做扎实，用实测数据而非概念支撑答辩与融资；把“外部验证 + 预注册分析方案 + 盲法标注”作为可核验的差异化，而不是口头卖点 |
| 劣势 W | 团队 8 人规模有限；医疗数据积累刚起步——Hyfe 已发布 733,756 次咳嗽、2,143 名患者、7 国的数据集，正面数据量比拼不现实；缺乏医疗器械注册经验；品牌与渠道为空白 | 采用分步合规路径降低注册风险；与医院、CRO 机构合作弥补临床与渠道短板；数据策略转为“特定人群 + 特定场景”的差异化数据集（中国儿童哮喘、慢阻肺急性加重预警），并尽早启动采集与标注规范 |
| 机会 O | 呼吸慢病合计超 1.5 亿人群且院外监测近乎空白；药企对客观咳嗽终点有明确需求（勃林格殷格翰 IPF 研究以咳嗽频次为主要终点）；政策鼓励分级诊疗、早期筛查与国产替代；消费电子巨头已验证声学健康功能的用户接受度，但尚未进入医疗级咳嗽监测 | 以药企临床研究服务作为早期现金流，反哺 C 端产品与注册投入；把“症状学早筛 / 转诊触发”与“已确诊患者长期管理”并列作为价值主张 |
| 威胁 T | 大型消费电子厂商可能快速进入；算法与硬件均存在被模仿风险；注册周期与政策存在不确定性；Hyfe 已公开占据“端侧隐私”话语权且数据规模领先；鱼跃医疗（2024 年营收 75.66 亿元、呼吸治疗 25.97 亿元）与怡和嘉业已占据家用呼吸渠道与品牌；24 小时咳嗽计数的监管地位仍在演进（FDA 顾问委员会 12:1 反对 gefapixant 获批） | 用注册资质与临床证据建立壁垒；以数据飞轮与医生端粘性提高替代成本；渠道上定位为算法与方案供应商，与鱼跃、怡和嘉业、可孚等合作或被集成；对监管质疑统一使用“监测指标而非疗效终点”的口径，并按 ICC 与 Bland-Altman 组织一致性验证 |

# 第九章 商业模式与实施计划

## 9.1 商业模式总览

项目采取“硬件建立入口、订阅产生复购、服务放大客单价”的三级商业结构，并用药企临床试验服务作为早期现金流来源，降低 C 端教育成本带来的资金压力。

| 收入线 | 目标客户 | 产品内容 | 定价方式 | 启动时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件销售 | 医院科室、基层机构、C 端家庭 | RK3576 边缘监测节点 + 拾音配件（家用入门版与完整版、机构版） | 一次性买断 | 第 2 年 |
| SaaS 订阅 | C 端患者、家庭 | 趋势分析、异常提示、随访报告、家属共享 | 年费订阅（必须绑定硬件销售；2023 年中国数字疗法市场仅 8.2 亿元，说明纯软件订阅在国内尚未跑通） | 第 2 年 |
| 临床研究服务 | 药企、CRO、科研机构 | 客观咳嗽终点数据采集与统计交付：24 小时咳嗽频次、逐事件指标（敏感度 / 阳性预测值）、逐时段指标（相关系数 / ICC(2,1)）、假阳性率（次/小时）、Bland-Altman 报告，含设备配置、数据管理与稽查留痕 | 项目制收费（按入组例数、监测周期与交付深度定价）；行业普遍不公开报价【实际客单价待核实】 | 第 1–2 年（不依赖注册证） |
| 院内系统与数据服务 | 医院、区域慢病管理平台 | 医生端工作站、HIS 对接、区域数据看板 | 年度授权与服务费 | 第 2–3 年 |
| 算法与方案授权（OEM） | 家用呼吸设备与消费医疗渠道商 | 声学算法 SDK 或整机方案授权、联合品牌产品 | 授权费 + 按台分成 | 第 3 年 |

## 9.2 定价策略

| 产品 / 服务 | 建议定价 | 定价依据 |
| --- | --- | --- |
| 边缘监测节点（家用入门版，单麦克风、Wi-Fi） | 699–899 元/台 | 支付方结构为个人自付 49%、基本医保 44%、商业健康险 7.7%，C 端定价必须落在家庭可自主决策的区间；对标国产家用血压计 / CGM 的决策门槛，并考虑家用医疗器械线上占比已达 44.3% 的价格敏感度。该价位为基于支付结构的推断值，需通过用户调研验证支付意愿 |
| 边缘监测节点（家用完整版，双麦克风 + 4G + 完整算法） | 1,299 元/台 | 硬件成本数百元量级，参考家用医疗监测设备价格带，兼顾毛利与家庭可接受度；本表财务预测按此价位测算 |
| 边缘监测节点（机构版） | 1,999–2,999 元/台 | 含更长质保、设备管理接口、批量部署支持与稽查留痕能力 |
| 个人订阅服务 | 299 元/年（基础）/ 599 元/年（含报告与医生解读） | 中国数字疗法市场 2023 年仅 8.2 亿元，说明纯软件订阅在国内尚未跑通，故订阅必须绑定硬件销售、以增值报告与人工解读支撑溢价 |
| 科室年度服务包 | 5–20 万元/年 | 按科室配置设备数量、医生端账号数与数据服务范围分档；医院实际采购客单价【待核实，建议以政府采购网招标公告核算】 |
| 临床研究服务 | 50–200 万元/项目 | 按入组例数、监测周期、数据交付深度与统计分析工作量定价。可对标案例：勃林格殷格翰 IPF 咳嗽监测研究以咳嗽频次为主要终点、12 周内 4 次 24 小时记录，并评估远程采集可行性；Hyfe、Vitalograph、Strados 等同类服务的官方定价均不公开【实际客单价待核实】 |

## 9.3 单台成本与毛利结构

| 项目 | 金额（元） | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件成本（BOM + 代工） | 约 400 | 31% | 小批量试产阶段估算，量产可降至 300 元以内 |
| 包装、认证与质保分摊 | 约 120 | 9% | 含器械版本标签、注册费用分摊与售后准备 |
| 渠道与获客成本 | 约 260 | 20% | 按线上线下综合获客成本估算；家用医疗器械线上占比已达 44.3%（预计 2030 年 67.1%），线上投放与内容获客为主要投入方向 |
| 软件与云服务成本（三年摊销） | 约 80 | 6% | 按用户规模分摊的云资源与研发摊销 |
| 单台硬件收入 | 1,299 | 100% | 家用完整版建议零售价；另设 699–899 元入门版用于价格敏感市场，本表按完整版测算 |
| 单台硬件毛利 | 约 439 | 34% | 未计入订阅收入；订阅毛利显著更高 |
| 首年单用户综合毛利 | 约 738 | — | 含硬件毛利与基础订阅收入，体现「硬件 + 订阅」的叠加效应；该模式的前提是订阅必须绑定硬件，纯软件订阅在国内尚未跑通 |
| 入门版毛利参考 | 约 299–399 | — | 入门版（699–899 元）扣除硬件与渠道成本后的毛利，用于评估下沉市场价格空间；该价位为基于支付方结构（个人自付 49%）的推断值，需用户调研验证支付意愿 |

注：为试产阶段的估算模型，用于说明毛利结构；软件与云服务成本按三年摊销估算。

## 9.4 获客渠道与运营

| 渠道 | 目标客户 | 切入点 | 预期贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医院呼吸科合作 | 二三级医院呼吸科 | 以临床研究合作切入，用数据说服医生，再转化为科室采购；院内销售须以第二类注册证为前提（对标肺音数据处理软件鲁械注准 20222210799） | 主要收入来源，兼具背书作用 |
| 基层医疗与家庭医生 | 社区卫生服务中心、乡镇卫生院 | 以筛查与随访工具定位，配合区域慢病管理项目；承接《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030 年）》提出的分级诊疗、早筛早诊与基层防治能力提升要求 | 规模放量渠道（政策强驱动，但基层预算有限，需走设备 + 服务包） |
| 药企与 CRO | 药企临床研究部门、CRO | 以客观咳嗽终点替代人工日记的价值主张切入；可对标勃林格殷格翰 IPF 咳嗽监测研究（主要终点为咳嗽频次、12 周内 4 次 24 小时记录、并评估远程采集可行性）与 Hyfe 同 KYORIN 的合作模式 | 早期现金流（不依赖注册证与自有渠道，单价最高） |
| 线上患者社群与新媒体 | 哮喘 / 慢阻肺患者与家长 | 科普内容 + 患者互助社群，突出夜间监测价值；契合家用医疗器械线上占比 44.3% 的渠道结构 | C 端获客主渠道 |
| 渠道商合作与被集成（OEM，Original Equipment Manufacturer） | 鱼跃医疗、怡和嘉业、可孚等家用呼吸设备厂商 | 以算法与整机方案供应商角色切入：这些厂商 2024 年营收规模大（鱼跃医疗 75.66 亿元，其中呼吸治疗 25.97 亿元）且渠道与品牌护城河极深，但缺乏 AI 声学能力，合作或被集成的现实性高于独立建渠道 | 放量杠杆与潜在退出通道 |
| 消费医疗与健康渠道 | 健康管理机构、体检中心 | 作为呼吸健康评估的增值项 | 补充渠道 |

## 9.5 三年财务预测

| 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 关键假设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘节点销量（台） | 100 | 2,000 | 8,000 | 第 2 年完成注册并进入院内渠道 |
| 硬件收入（万元） | 13 | 260 | 1,040 | 按完整版 1,299 元 / 入门版 699–899 元的销量结构测算，均价按 1,299 元保守估计 |
| 订阅与服务收入（万元） | 20 | 110 | 420 | 药企项目第 1 年即启动且不依赖注册证与自有渠道；订阅续费率 60% |
| 营业收入合计（万元） | 33 | 370 | 1,460 | — |
| 硬件成本（万元） | 5 | 80 | 288 | 单台成本从 400 元降至 360 元 |
| 研发投入（万元） | 120 | 180 | 260 | 算法、嵌入式与临床验证人员投入 |
| 市场与销售费用（万元） | 15 | 90 | 280 | 含渠道分成与品牌建设 |
| 管理与合规费用（万元） | 10 | 60 | 120 | 注册、体系、法务与审计 |
| 净利润（万元） | -117 | -40 | 512 | 第 3 年实现盈利 |
| 累计现金流（万元） | -117 | -157 | 355 | 第 1–2 年依赖外部资金支持 |

注：以上为基于假设的示意性预测，非承诺性财务数据。关键假设：第二年完成二类器械注册并进入院内渠道，药企服务收入按项目制确认，用户续费率 60%。

## 9.6 里程碑计划

| 阶段 | 关键任务 | 时间 | 责任分工 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 全链路打通 | 手机采集—边缘推理—指标上云闭环 | 第 1–6 月 | 算法组 + 嵌入式组 + 软件组 | 端到端跑通，离线测试集 F1 ≥ 0.75 |
| M2 原理样机 | 边缘样机集成与 APP 联调 | 第 7–12 月 | 硬件组 + 嵌入式组 + 软件组 | 指标达设计目标，连续运行 ≥ 72 小时 |
| M3 居家小样本验证 | 10–30 户居家实测 | 第 10–14 月 | 算法组 + 临床组 | 家庭环境 F1 ≥ 0.85，用户可用性评分达标 |
| M4 临床一致性研究 | 合作医院前瞻性居家一致性与可行性研究 | 第 13–24 月 | 临床组 + 算法组 | 以 ICC(2,1) 为主要终点（目标 ≥ 0.90，约 40–50 例、每例至少 2 夜），假阳性率 ≤ 2 次/小时，输出研究报告 |
| M5 分类界定与注册申报 | 先取得省级药监分类界定书面确认，再申报二类医疗器械 | 第 18–27 月 | 合规组 + 硬件组 | 取得分类界定确认与注册受理，并推进至技术审评 |
| M6 小批量试产 | 产线定型与首批量产 | 第 24–30 月 | 硬件组 + 供应链 | 良率与一致性达标，产能满足订单 |
| M7 商业化放量 | 院内渠道 + C 端 + 药企项目 | 第 25–36 月 | 市场组 + 全体 | 达成第 3 年营收目标 |

## 9.7 团队分工（8 人）

| 角色 | 人数 | 核心职责 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 总体方案、进度管理、对外合作与答辩 | 统筹能力、行业理解、能同时对话医生与工程师 |
| 算法工程师 | 2 | 声学前端、模型设计训练、量化与评估 | 语音/音频信号处理 + 深度学习工程能力 |
| 嵌入式工程师 | 1–2 | RK3576 系统移植、RKNN 部署、功耗与稳定性优化 | Linux 驱动、NPU 工具链、嵌入式性能调优 |
| 软件工程师 | 1–2 | 手机 APP、云端服务、医生端工作站 | 移动端开发、后端与时序数据处理 |
| 硬件工程师 | 1 | 边缘节点电路、麦克风前端、结构与声学设计 | 模拟音频电路与结构设计能力 |
| 临床与合规 | 1 | 临床方案设计、伦理与注册材料、医学沟通 | 医学或生物医学工程背景，熟悉器械法规 |
| 市场与运营 | 1 | 用户调研、渠道拓展、商业模式与财务测算 | 医疗健康行业市场能力 |

# 第十章 风险分析与应对

本项目的主要风险来自技术实现、临床验证、合规审批与商业落地四个方面。下表给出风险等级、影响与具体应对措施，其中合规与临床风险是决定项目能否从“作品”走向“产品”的关键。

| 类别 | 风险描述 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 家庭噪声导致精度不达标，尤其说话声误判为咳嗽 | 高 | 产品核心价值不成立 | 两级级联 + 显式负样本训练 + 用户端环境提示；设定明确适用边界，噪声超限时提示而非强行输出指标 |
| 技术 | INT8 量化后精度下降超出可接受范围 | 中 | 边缘部署目标无法达成 | 敏感层混合精度、量化感知训练、精度红线回退机制；必要时改用更小 FP16 模型 |
| 技术 | 手机机型差异导致计数一致性差 | 中 | 医生不信任数据可比性 | 出厂与用户端双重校准、声压级归一化、多机型一致性测试并限定支持机型清单 |
| 临床 | 临床一致性研究入组慢或结果不及预期 | 高 | 无法支撑注册与推广 | 提前锁定合作医院与研究者；先做回顾性研究验证假设，再投入前瞻性研究 |
| 临床 | 宣传越界引发合规风险 | 中 | 产品被认定为未注册医疗器械 | 建立文案审查流程；所有对外材料明确「非诊断用途」，由临床与合规角色终审 |
| 合规 | 注册周期长于预期，现金流承压 | 高 | 商业化节奏被打乱 | 坚持分步合规：健康管理形态先行产生收入；药企服务与 C 端订阅不依赖注册证 |
| 合规 | 数据与隐私合规瑕疵 | 中 | 法律责任与品牌损失 | 架构级隐私设计 + 权限审计 + 授权可撤回；定期开展合规自查 |
| 市场 | 消费电子大厂快速进入 | 中 | C 端市场被挤压 | 把重心放在需要临床证据与注册资质的院内与药企场景，避开纯消费电子竞争 |
| 市场 | 用户付费意愿不足或留存低 | 中 | 订阅模式不成立 | 用小样本付费测试验证价格点；以医生背书与随访报告提升订阅价值感 |
| 供应链 | 核心板供货或价格波动 | 低 | 成本与交付受影响 | 与多家核心板厂商建立合作，预留替代型号；关键器件保持安全库存 |
| 监管 | 24 小时咳嗽计数的监管地位尚未确立：2023 年 11 月 FDA 顾问委员会以 12:1 投票反对 gefapixant 获批，争议核心是咳嗽频次下降的临床意义 | 中 | 药企客户对终点工具的信心受挫，注册与商业叙事被质疑 | 统一应答口径：承认统计学显著不等于临床意义；把咳嗽频次定位为“监测指标”而非“疗效终点”；用 ICC(2,1) 与 Bland-Altman 做一致性验证；持续跟进 FDA 药物开发工具（DDT）/ 临床结局评估（COA）资格认证路径 |
| 合规 | 算法更新可能触发变更注册：算法驱动型更新通常属重大软件更新；数据驱动型更新若与前次注册在相同测试集与指标上存在统计学差异也属重大更新 | 中 | 已上市版本的算法迭代受限，迭代周期与成本上升 | 采用“锁定模型 + 经验证的离线版本升级 + 回滚机制”策略，禁止在线持续学习；每次迭代按变更注册路径先评估并保留完整评估报告、训练数据版本与算法版本号 |
| 合规 | 居家连续录音会采集到家属、访客等第三方语音，构成第三方个人信息处理风险 | 中 | 伦理审查受阻、法律风险与品牌损失 | 在伦理方案与知情同意中设专章处理（家庭内告知、可随时暂停录音、第三方删除请求流程）；技术上以边缘端本地特征提取、原始音频不出设备、事件片段人声抑制与语音滤波缓解，并做个人信息保护影响评估 |
| 临床 | 核心算法为全新算法，按 2022 年第 8 号指导原则“全新的功能、算法和用途原则上均需开展临床评价”，辅助决策类更需开展临床试验 | 高 | 注册周期拉长、临床与注册费用显著增加 | 把临床评价的费用与周期纳入财务与里程碑计划；先用回顾性研究与阶段 B 一致性研究积累证据，再决定是否申报涉及辅助决策的功能 |
| 临床 | 训练数据不足，且公开数据库不具封闭性、不能用作测评数据库 | 中 | 确认测试与外部验证无法通过审评 | 自建封闭测评集，覆盖多机构、多设备、多地域并包含罕见样本；训练集、调优集、测试集两两无交集并查重，测试集不做数据扩增（对抗测试除外） |
| 市场 | 渠道被头部厂商占据，独立建渠道不现实 | 高 | C 端与院内放量节奏低于预期 | 定位为算法与方案供应商，与鱼跃医疗、怡和嘉业、可孚等渠道商合作或被集成；把药企临床研究服务作为不依赖自有渠道的早期现金流 |
| 市场 | Hyfe 已公开主张端侧隐私架构，并具备 733,756 次咳嗽、2,143 名患者、7 国的数据规模 | 中 | “端侧隐私”与“数据壁垒”两条差异化叙事被削弱 | 差异化改落在国产硬件化边缘端（RK3576 独立算力盒）、中文人群适配、多指标融合与成本结构；数据策略聚焦特定人群与特定场景 |

## 10.1 关键假设与敏感性

● 咳嗽检测 F1 是核心假设：若 F1 低于 0.80，产品仅能作为趋势参考，需把定位从「量化监测」调整为「变化提示」，并相应调整宣传与技术路线。

● 用户续费率是订阅模式的关键：续费率从 60% 降至 30%，第 3 年订阅收入将接近减半，需通过医生背书与报告价值提升留存。

● 注册进度影响院内收入启动时间：注册每推迟 6 个月，第 2 年院内收入约推迟一个销售周期，需用 C 端与药企收入对冲现金流风险。

● 硬件成本是下沉市场的门槛：单台成本若无法降至 300 元以内，基层与家庭市场的价格竞争力将明显下降。

● 药企项目是最确定的早期收入：单个项目金额大、决策链条相对短，但依赖临床证据积累，应尽早启动小规模合作建立案例；同时须注意该赛道的客户对终点工具的口径极其敏感，任何“FDA 已批准 24 小时咳嗽计数作为终点”式的过度表述都会直接损害可信度。

● 监管口径是隐性变量：24 小时咳嗽计数虽已被用作注册试验主要终点的测量方法，但其独立支持获批的地位仍在演进（FDA 顾问委员会 12:1 反对 gefapixant 获批）。若客户按“疗效终点工具”采购而监管口径收紧，药企服务收入可能延后；应对方式是把交付物定位为客观测量与一致性证据（ICC、Bland-Altman、假阳性率），而非疗效结论。

● 分类界定结果决定周期与成本：若被界定为第二类数据处理软件，可按注册检验 + 临床评价路径推进；若因加入预警或用药建议表述被界定为第三类决策支持软件，则需开展临床试验，周期与费用将成倍增加。因此宣称边界的管理直接影响财务模型。

● 外部验证能力是差异化能否兑现的关键：行业系统综述显示仅约 11% 的研究开展外部验证、71%–88% 存在高偏倚风险。若本项目无法完成独立外部验证，则“严格验证”这一差异化优势不成立，将退化为与同类算法正面比数据量的不利竞争。

● 渠道依赖度：鱼跃医疗（2024 年营收 75.66 亿元）与怡和嘉业已占据家用呼吸渠道与品牌，本项目独立建渠道的成功概率低。若合作或被集成谈判失败，C 端与院内放量将显著迟于财务预测，需提前准备与区域经销商或互联网医疗平台的备选方案。

# 附录 A 术语表

| 术语 / 缩写 | 全称 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性阻塞性肺疾病，以持续气流受限为特征 |
| SaMD | Software as a Medical Device | 作为医疗器械的软件，独立软件形态 |
| NPU | Neural Processing Unit | 神经网络处理器，负责 AI 推理加速 |
| RKNN | Rockchip Neural Network | 瑞芯微 NPU 的模型格式与工具链体系 |
| PTQ / QAT | Post-Training Quantization / Quantization-Aware Training | 训练后量化与量化感知训练，两种降低模型精度位宽的方法 |
| INT8 / FP16 | — | 8 位整数与 16 位半精度浮点，边缘推理常用数值格式 |
| 梅尔谱 | Mel Spectrogram | 符合人耳感知特性的时频表示，声学模型常用输入 |
| VAD | Voice Activity Detection | 语音活动检测，用于区分人声与非人声 |
| 喘息 | Wheeze | 气道狭窄产生的持续性高频附加音，哮喘与慢阻肺常见体征 |
| PSG | Polysomnography | 多导睡眠监测，睡眠呼吸障碍诊断的金标准之一 |
| FEV1 / PEF | Forced Expiratory Volume in 1 s / Peak Expiratory Flow | 第一秒用力呼气容积与呼气峰流速，肺功能核心指标 |
| MAE | Mean Absolute Error | 平均绝对误差 |
| ICC | Intraclass Correlation Coefficient | 组内相关系数，用于一致性评价 |
| ACT / CAT | Asthma Control Test / COPD Assessment Test | 哮喘与慢阻肺的症状评估量表 |
| HL7 / FHIR | Health Level 7 / Fast Healthcare Interoperability Resources | 医疗信息系统互联互通标准 |
| CRO | Contract Research Organization | 合同研究组织，承接药企临床试验服务 |
| AUC | Area Under the ROC Curve | 受试者工作特征曲线下面积，二分类判别能力的综合指标（中国 Cough Search 研究外部 AUC 0.94） |
| PPV | Positive Predictive Value | 阳性预测值，算法判为阳性者中真正为阳性的比例 |
| BAC | Balance Accuracy | 平衡准确率，（敏感度 + 特异度）/ 2；类别不平衡时比总体准确率更稳健（Tinschert 研究报告 BAC 71%） |
| MCC | Matthews Correlation Coefficient | 马修斯相关系数，取值范围 -1 至 1，类别不平衡条件下的综合判别指标 |
| Cohen's κ | Cohen's Kappa | 校正偶然一致后的标注者间或方法间一致性统计量（家长报告与录音实测的一致性仅 κ = 0.30） |
| ICC(2,1) | Intraclass Correlation Coefficient（two-way random effects, single measurement） | 组内相关系数（双向随机效应、单次测量），用于连续量的重测信度与一致性评价；莱斯特咳嗽监测仪个体内 ICC = 0.9 |
| Bland-Altman 分析 | Bland-Altman Analysis | 以均值差与一致性界限评价两种测量方法一致性的方法，可暴露系统性偏差 |
| RMSD | Root Mean Square Deviation | 均方根偏差，连续量误差的综合性指标 |
| DDT / COA | Drug Development Tool / Clinical Outcome Assessment | FDA 药物开发工具与临床结局评估；客观咳嗽计数正通过该资格认证路径推进监管认可 |
| TRIPOD+AI | Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis（AI extension） | 个体预后或诊断多变量预测模型的透明报告规范（AI 扩展版），建议作为本研究报告规范 |
| STARD-AI | Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies（AI extension） | 诊断准确性研究报告规范（AI 扩展版） |
| PROBAST-AI | Prediction model Risk Of Bias ASsessment Tool（AI extension） | 预测模型偏倚风险评估工具（AI 扩展版），用于评价研究偏倚风险 |
| IPF | Idiopathic Pulmonary Fibrosis | 特发性肺纤维化；咳嗽是其疾病进展的独立预测因子，也是药企咳嗽终点研究的主要适应症之一 |
| ICS | Inhaled Corticosteroid | 吸入性糖皮质激素，哮喘长期控制的基石治疗；我国仅 5.6% 哮喘患者接受规范 ICS 治疗 |
| GOLD | Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease | 慢性阻塞性肺疾病全球倡议；其 GOLD 1–4 级用于评价气流受限严重程度 |
| capnography | Capnography | 二氧化碳描记法，通过呼气末二氧化碳波形测量呼吸率，常作为呼吸率监测的对照金标准 |
| PIPL | Personal Information Protection Law | 《中华人民共和国个人信息保护法》；医疗健康信息属其规定的敏感个人信息 |
| PIA | Personal Information Protection Impact Assessment | 个人信息保护影响评估，处理敏感个人信息前必须开展，报告至少保存 3 年 |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | 原始设备制造商；此处指以算法与整机方案授权给渠道品牌的合作模式 |

# 附录 B 数据与资料来源说明

本文档中的数据分三类，引用与答辩时应区分对待，避免把设计目标当作实测结果、把二手引用当作原始来源：

| 数据类别 | 本文档中的位置 | 性质与使用建议 |
| --- | --- | --- |
| 平台与器件规格 | 4.1.2 RK3576 参数 | 来自芯片原厂公开规格页，属客观事实，可直接引用；引用链接：www.rock-chips.com 产品页 |
| 文献报道性能指标 | 7.1 临床证据基础、2.4 | 为文献报道值，用于论证方向可行性；正式使用请在附录登记文献出处（作者、期刊、年份、DOI）并核对原文口径 |
| 流行病学与市场规模 | 8.1、7.1 | 请以最新权威文献与国家统计口径为准，本文档数值仅作量级参考 |
| 设计目标与预测值 | 1.3、5.5、9.5 | 为项目设计目标与假设性预测，非实测结果、非承诺性财务数据 |

# 附录 B-1 建议核实的原始来源

● 芯片与平台｜瑞芯微 RK3576 产品页：八核 4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53、6 TOPS NPU、5 路 SAI（7 发 7 收，每路 8 通道 I2S/PCM/TDM）、2 路 PCM、USB 3.0 DRD、PCIe 2.1、SATA3 等规格。来源：瑞芯微官网 www.rock-chips.com 产品页（引用前请登记访问日期）。

● 芯片与平台｜RK3576 模组与 6 TOPS 算力参数：Banana Pi BPI-CM5 Pro 产品页，https://banana-pi.eu/produit/banana-pi-bpi-cm5-pro-module-compute-rk3576-ia-6-tops-8-go/

● 流行病学｜中国成人肺部健康研究（哮喘部分）：《柳叶刀》2019 年，DOI 10.1016/S0140-6736(19)31147-X。关键内容：20 岁及以上哮喘患病率 4.2%、患者 4,570 万、71.2% 从未被医生诊断、仅 5.6% 接受规范 ICS 治疗、26.2% 伴肺功能气流受限。

● 流行病学｜中国成人肺部健康研究（慢阻肺部分）：《柳叶刀》2018 年。关键内容：20 岁及以上患病率 8.6%、40 岁及以上 13.7%、60 岁及以上超过 27%；患者 9,990 万；不足 3% 知晓自己患病、90% 从未获明确诊断、约 60% 无明显咳嗽咳痰喘息症状。

● 流行病学｜儿童哮喘：申昆玲（国家儿童医学中心 / 北京儿童医院）《儿童支气管哮喘防治及管理策略：迈向“零死亡”的科学路径》，中华医学信息导报 2025 年 5 月；科普中国转载 https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7319398728012251136 。关键内容：中国儿童哮喘患者超过 1,000 万、整体控制率不足 50%；PEF 早晚变异率超过 13% 可能预示哮喘发作风险。

● 流行病学｜第二次中国城市儿童哮喘流行病学调查，https://rs.yiigle.com/cmaid/33609 ；中国 16 城市儿童哮喘患病率 20 年对比研究，《中国实用儿科杂志》2015，https://journal.wf.pub/article:zgsyekzz201508009 。【儿童哮喘患病率的具体百分比与最新全国流调数值待核实】

● 流行病学｜吸烟人群（3 亿以上）与国家卫生健康部门公开发布口径；慢阻肺疾病负担顺位引自全球疾病负担研究（GBD）口径。【具体年份与顺位待核实】

● 临床证据｜中国 Cough Search 研究（NCT06082791）：上海交通大学医学院附属瑞金医院等与阿斯利康等合作，基于 transformer 的手机自主咳嗽音模型检出慢阻肺。训练 406 例慢阻肺 / 1,631 例非慢阻肺；外部验证 105 例慢阻肺 / 617 例非慢阻肺（四家医院）；内部 AUC 0.92、外部 AUC 0.94、外部敏感度 92%、特异度 86%；GOLD 3–4 级敏感度 ＞93%。文献标识：ClinicalTrials.gov NCT06082791（正式论文出处与卷期【待核实】）。

● 临床证据｜Hyfe CoughMonitor 多中心验证：《Scientific Reports》2025 年，https://www.nature.com/articles/s41598-025-85341-3 。关键内容：546 小时连续录音、4,454 次咳嗽事件、多观察者人工标注；敏感度 90.4%（95%CI 88.3–92.2）；假阳性 1.03 次/小时；逐小时咳嗽计数 Pearson r = 0.99。

● 临床证据｜Hyfe Cough Tracker 手机 App 性能：F1000Research。关键内容：49 名受试者，敏感度 91%、特异度 98%，咳嗽率 Pearson 相关 0.968。

● 临床证据｜莱斯特咳嗽监测仪（Leicester Cough Monitor）：Eur Respir J 2008。关键内容：24 小时自动咳嗽监测，敏感度 91%、特异度 99%、假阳性 2.5 次/小时；患者 48±9 次/小时 vs 健康对照 2±1 次/小时；组内 ICC = 0.9；日间 25 次/小时 vs 夜间 10 次/小时。

● 临床证据｜呼吸率声学估计（帝国理工 AcuPebble）：J Clin Med 2024。关键内容：对照 capnography（金标准），前瞻 15 名健康志愿者 + 回顾 150 例 OSA 患者；RMSD ＜ 3 次/分，平均误差 1.83 / 1.4 次/分。

● 临床证据｜儿童肺音 AI 荟萃分析（首尔大学）：JMIR 2025，41 项研究。关键内容：喘息检出合并敏感度 0.902、特异度 0.955；异常肺音检出敏感度 0.907、特异度 0.877。

● 临床证据｜呼吸音 AI 筛查哮喘 / 慢阻肺：多特征融合 + CatBoost，Scientific Reports。关键内容：总体准确率 90.3%；健康 / 哮喘 / 慢阻肺 F1 为 0.945 / 0.915 / 0.842；MCC 0.856、Cohen's κ 0.849。【卷期与在线发表状态待核实】

● 临床证据｜夜间咳嗽的客观特征：Rassouli 2020，94 例成人哮喘、2,212 个夜晚。关键内容：53% 的夜晚有咳嗽；86% 的咳嗽成簇出现；躺下后前 30 分钟咳嗽频次是其余夜间时段的 4.5 倍。

● 临床证据｜夜间咳嗽预测哮喘急性发作：Tinschert 2020，79 例成人哮喘、29 天居家手机监测。关键内容：识别“哮喘控制恶化周”的 BAC 71%；可提前最多 5 天预测急性发作；敏感度 75%–88%、特异度 57%–72%。

● 临床证据｜主观报告与客观录音的差距：Falconer 1993，15 例常年性哮喘儿童连续 7 夜。关键内容：家长报告 66% 的夜晚有咳嗽，录音实测 90%；一致性 Cohen's κ 仅 0.30。

● 临床证据｜咳嗽与慢阻肺急性加重：Burgel 2009，法国 433 例慢阻肺。关键内容：有慢性咳嗽咳痰者年均急性加重 2.20 次 vs 0.97 次；需住院的重度加重 0.43 vs 0.22 次/年；频繁加重比例 55% vs 22%。

● 临床证据｜客观计数与主观评分的分歧：Smith 2006，26 例稳定期慢阻肺。关键内容：咳嗽时间中位 7.5 咳嗽秒/小时（日间 12.4、夜间 1.9）；主观评分与客观计数相关仅 r = 0.37–0.50。

● 临床证据｜24 小时咳嗽计数的监管地位：默沙东 gefapixant，COUGH-1（n=730）与 COUGH-2（n=1,314）III 期试验以 24 小时动态录音设备客观测量的 24 小时咳嗽频次为主要终点；45 mg 组第 12 周较安慰剂降低 18.45%（p=0.041）、第 24 周降低 14.64%（p=0.031）；2023 年 11 月 FDA 顾问委员会以 12:1 投票反对获批，随后 FDA 发出完整回复函。【试验会议文件与正式文献出处待核实】

● 临床证据｜咳嗽声学标志物系统综述：89 项研究、34 个国家。关键内容：敏感度与特异度常 ≥ 90%，但仅约 11% 的研究开展了外部验证、71%–88% 的研究存在高偏倚风险。【具体期刊、年份与纳入标准待核实】

● 临床证据｜儿童稳定期哮喘的夜间咳嗽与严重程度：PubMed 7607286，https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607286/

● 监管与合规｜《健康中国行动——慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024—2030 年）》，国家卫生健康委 2024 年 7 月：推进分级诊疗、加强早期筛查与早诊早治、提升基层防治服务能力、加强监测与评估。解读来源 https://cdcp.gd.gov.cn/zzzq/zcjd/content/mpost_4465581.html

● 监管与合规｜《“十四五”医疗装备产业发展规划》，工业和信息化部等十部门 2021 年 12 月：「推进 5G+ 医疗健康，居家社区、医养康养一体化等新模式，促进医疗服务从院中诊疗向院前家庭健康管理、院间资源共享、院后康复的连续性服务方向拓展」。工信部解读 https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2021/art_c02b5ddec6ec4d9e9fa5d9d779e0e833.html

● 监管与合规｜医保发〔2020〕45 号《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，国家医保局 2020 年 10 月：优先保障门诊慢特病等复诊续方需求，线上线下一致。http://www.nhsa.gov.cn/art/2020/11/2/art_53_3802.html

● 监管与合规｜《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》，国家药监局 2021 年第 47 号通告：判定依据是预期用途而非技术本身；仅用于数据处理或测量、只提供临床参考信息、不涉及治疗相关决策 → 倾向第二类（对应《医疗器械分类目录》21-03 数据处理软件）；提供病灶识别、病变性质判定、用药指导等支持治疗相关决策的建议且算法成熟度低 → 第三类。【引用前请核对通告原文条款】

● 监管与合规｜《人工智能医疗器械注册审查指导原则》，国家药监局器审中心 2022 年第 8 号：算法驱动型更新通常属重大软件更新需申请变更注册；数据驱动型更新以性能评估结果为准，与前次注册在相同测试集与指标上存在统计学差异也属重大更新；训练集、调优集、测试集必须两两无交集并查重，测试集原则上不得做数据扩增；公开数据库不能用作测评数据库；需考虑引入回滚机制并持续开展算法泛化能力研究；全新的功能、算法和用途原则上均需开展临床评价。https://www.cmde.org.cn/xwdt/zxyw/20220309090800158.html

● 监管与合规｜软件与网络安全配套文件：《医疗器械软件注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 9 号）、《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022 年修订版）》（2022 年第 7 号，适用于具备电子数据交换、远程访问与控制、用户访问功能的第二、三类独立软件）、《移动医疗器械注册技术审查指导原则》（2017 年第 222 号）、《医疗器械生产质量管理规范附录独立软件》。【引用前请核对文号与施行日期】

● 监管与合规｜国内肺音 AI 注册先例：山东朗朗智能科技“肺音数据处理软件”，第二类医疗器械注册证 鲁械注准 20222210799；适用范围为对患者肺音数据进行分析，给出湿罗音、干罗音、呼吸音粗糙或增强的信息，以供临床参考；B/S 架构软件、无居家长期监测产品。【我国是否存在呼吸音 / 咳嗽音监测软件的专门分类界定先例待核实】

● 监管与合规｜AI 医疗器械审评进展：截至 2024 年 6 月已有 92 款人工智能医学影像辅助诊断软件获 NMPA 三类注册证（中信建投《医药及大健康行业 2025 年十大展望》，2025 年 2 月）。【最新总数请核对年度医疗器械注册工作报告】

● 监管与合规｜《人类遗传资源管理条例实施细则》（科技部令第 21 号，2023 年 7 月 1 日施行）第 2 条：人类遗传资源信息不包括临床数据、影像数据、蛋白质数据和代谢数据。据此，纯呼吸音 / 咳嗽音数据通常不落入人类遗传资源监管（除非同时采集基因或生物样本）。

● 数据合规｜《中华人民共和国个人信息保护法》：第 28 条（医疗健康信息属敏感个人信息）、第 29 条（处理敏感个人信息须取得单独同意）、第 31 条（不满 14 周岁须取得监护人同意并制定专门处理规则）、第 38–40 条（跨境提供需通过安全评估 / 认证 / 标准合同）、第 55–56 条（处理敏感个人信息须事前开展个人信息保护影响评估，评估报告与处理记录至少保存 3 年）。

● 数据合规｜《中华人民共和国数据安全法》，以及医疗器械网络安全相关指导原则中对数据防护、审计与应急处置的要求。

● 数据合规｜呼吸音声学数据是否被列入“重要数据”目录【待核实】，需在项目合规评审与伦理申报时向合作机构法务确认。

● 数据合规｜第三方语音问题：居家连续录音可能采集到家属、访客的语音，属第三方个人信息，须在伦理方案与知情同意中专门处理；技术缓解措施参见临床试验级贴片式声学传感器的既有隐私方案（不含开放气室麦克风、不采集语音、端侧加密、片段切分小于 60 秒、施加语音滤波）。

● 市场与竞品｜中国慢病管理市场：2015 年 20,535 亿元 → 2024 年约 59,986 亿元（CAGR 12.6%），其中线上 466 亿元 → 5,540 亿元。智研咨询 2024 年 11 月 25 日，https://www.chyxx.com/industry/1203693.html （广义口径，含药品与诊疗）。

● 市场与竞品｜中国家用医疗器械市场：2019 年 1,224 亿元 → 2024 年 1,982 亿元；线上占比由 25% 升至 44.3%，预计 2030 年达 67.1%。思瀚产业研究院转述行业报告口径，http://chinasihan.com/news/cytz/25308.html

● 市场与竞品｜中国数字疗法（DTx）市场：2023 年约 8.2 亿元，说明纯软件订阅在国内尚未跑通。智研咨询 2024 年 9 月 25 日，https://www.chyxx.com/industry/1198096.html

● 市场与竞品｜支付方结构：个人自付 49%、基本医保 44%、商业健康险 7.7%；惠民保覆盖 333 个地市、参保超 7,000 万，但在创新药械支付中占比仅约 1%。第一财经引述《2025 中国创新药械多元支付白皮书》，https://www.yicai.com/news/102530698.html

● 市场与竞品｜勃林格殷格翰特发性肺纤维化（IPF）咳嗽监测研究（荷兰 NL-OMON51409，2023 年起）：多中心 12 周，主要终点为咳嗽频次（次/小时）、12 周内 4 次 24 小时记录；使用 Strados RESP 贴片式声学传感器；混合设计含 4 次远程访视，并专门评估远程咳嗽数据采集的可行性；研究背景指出咳嗽是 IPF 疾病进展的独立预测因子。https://onderzoekmetmensen.nl/en/trial/51409

● 市场与竞品｜其他药企咳嗽终点案例：勃林格殷格翰 BI 1839100（IPF 伴显著咳嗽，IIa/IIb 期随机双盲安慰剂对照、12 周口服给药）；Trevi Therapeutics 纳布啡缓释片治疗 IPF 咳嗽；Hyfe 与 KYORIN 合作使咳嗽监测成为慢性咳嗽数字疗法关键性试验的主要终点。【各研究的具体终点设计与结果待核实】

● 市场与竞品｜Hyfe AI：多中心验证敏感度 90.4%、假阳性 1.03 次/小时、Pearson 0.99；已在《Scientific Data》发布 733,756 次咳嗽、2,143 名患者、7 国的数据集（2024 年 11 月）；白皮书《Preserving Privacy in Clinical Trials》2025 年 4 月 28 日已公开主张“边缘计算 + 不传输原始音频”的隐私架构；合作方包括默沙东与 KYORIN。https://hyfe.com/about 与 https://hyfe.com/white-papers/preserving-privacy-in-clinical-trials-scientific-ethical-and-operational-considerations-of-on-device-cough-monitoring

● 市场与竞品｜ResApp Health：手机麦克风咳嗽音 AI，2022 年 9 月被辉瑞以 1.79 亿美元收购。https://news.uq.edu.au/2022-09-27-uq-startup-acquired-pfizer 。其 SMARTCOUGH-C 研究的具体 AUC / 敏感度 / 特异度【待核实】。

● 市场与竞品｜TytoCare：FDA 510(k) 已获，设备约 299 美元 + 订阅。【官方定价档位待核实】。Hyfe、Vitalograph、Strados 的官方定价均未公开【待核实】。

● 市场与竞品｜消费电子现状：Apple watchOS 11 睡眠呼吸暂停检测已获 FDA 510(k)（2024 年 9 月），但尚未推出咳嗽检测，https://www.apple.com/newsroom/2024/09/watchos-11-is-available-today/ ；华为手表肺功能评估在其官方支持页中被承认可能不准确，https://consumer.huawei.com/cn/support/content/zh-cn15950029/

● 市场与竞品｜渠道格局：鱼跃医疗 2024 年营收 75.66 亿元（其中呼吸治疗解决方案 25.97 亿元）；怡和嘉业已占据家用呼吸渠道与品牌。结论：独立建渠道不现实，应定位为算法与方案供应商、与渠道商合作或被集成。【医院采购实际客单价待核实】

● 市场与竞品｜Google HeAR 健康声学模型（模型卡 https://developers.google.com/health-ai-developer-foundations/hear/model-card ）：其结核与咳嗽检测的性能数字【待核实】。

# 附录 C 团队构成与分工

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 建议人选能力 / 交接要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 人 | 总体方案设计、进度与资源协调、对外合作、答辩主讲 | 需同时理解医学需求与工程实现；负责文档最终定稿与口径统一 |
| 算法工程师 | 2 人 | 声学前端、模型设计与训练、量化与性能评估 | 一人偏信号处理与数据，一人偏模型与部署，避免单点依赖 |
| 嵌入式工程师 | 1 人 | RK3576 系统移植、RKNN 部署、功耗与稳定性优化 | 熟悉 Linux 与 NPU 工具链；负责板端实测报告 |
| 软件工程师 | 1 人 | 手机 APP、云端服务、医生端工作站开发 | 移动端与后端各有所长；负责数据链路可靠性 |
| 硬件工程师 | 1 人 | 边缘节点电路、麦克风前端、结构与声学设计 | 负责 BOM 与样机试产对接 |
| 临床与合规 | 1 人 | 临床方案、伦理与注册材料、医学沟通 | 医学或生物医学工程背景；负责文案合规审查 |
| 市场与运营 | 1 人 | 用户调研、渠道拓展、商业模式与财务测算 | 负责商业计划书与 PPT 的商业章节 |

# 附录 D 待补充信息清单（交付前必填）

● 封面与附录中的学校、学院、指导教师、团队负责人姓名与联系方式。

● 2.5 需求验证情况：补入医生访谈要点与患者问卷统计结果（样本量、关键比例数据）。

● 5.3.3 数据来源：补入已确认可用的公开数据集清单与获取状态，并说明公开数据库仅用于算法性能评估、不作为测评数据库。

● 6.1、5.5：把设计目标替换为样机实测数据，并附测试条件说明。

● 附录 B-1：登记所有引用文献的完整出处（作者、期刊、年份、DOI / PMID / NCT 编号）与访问日期；**引用前必须逐条核对文献卷期、页码与在线发表状态**（部分文献为先在线发表、卷期后续才确定），这是交付前的必办事项。

● 7.4 合规路径：向省级药品监督管理部门申请分类界定，取得书面确认后再确定注册路径与宣称边界。

● 7.3 样本量：请统计师按本院阳性率完成阶段 B 样本量的正式估算（ICC 路径与单比例精确法两条路径）。

● 7.2 竞品数据：核实 TytoCare、Hyfe、Vitalograph、Strados 的官方定价，以及医院采购家用呼吸监测设备的实际客单价（建议查政府采购网招标公告）。

● 附录 C：填入 8 位成员的真实姓名与分工。

● 9.5 财务预测：按实际采购询价与市场调研结果替换成本与定价假设，并用用户调研验证 C 端 699–899 元价位的支付意愿。

● 待核实项清单（引用前须二次确认）：ResApp SMARTCOUGH-C 的具体 AUC / 敏感度 / 特异度；Google HeAR 的结核与咳嗽检测性能数字；我国是否存在呼吸音 / 咳嗽音监测软件的分类界定先例或已获批注册证编号；呼吸音声学数据是否被列入“重要数据”目录。

# 附录 E 与指导教师的沟通要点

● 请指导教师帮助确认产品分类判断：按《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》（国家药监局 2021 年第 47 号通告）以预期用途为判定依据，本项目仅输出客观测量指标、不参与治疗决策 → 倾向第二类（21-03 数据处理软件）。建议向省级药品监督管理部门申请分类界定确认，不自行认定。

● 请协助对接呼吸科临床资源，用于开展回顾性与前瞻性一致性研究，并获取医生对指标设计（尤其是夜间咳嗽指数与入睡后前 30 分钟观察窗）的意见。

● 请指导临床研究方案设计，重点是两条样本量路径：① 咳嗽计数一致性以 ICC(2,1) 为主要指标，双侧 α=0.05、把握度 0.80、预期 ICC 0.90、下限 0.75 → 约 40–50 例、每例至少 2 夜；② 喘息检出按单比例精确法，目标敏感度 0.90、绝对精度 ±0.10 → 至少 35 例阳性样本。最终样本量须由统计师按本院阳性率确定。

● 请评估知识产权布局优先级：发明专利、实用新型与软件著作权的申请顺序与时间安排，并判断算法版本管理与回滚机制是否适合作为专利或软著保护点。

● 请审阅商业模式的可行性，特别是药企临床研究服务这条早期收入线，以及“算法与方案供应商（OEM）”定位相对于独立建渠道的现实性。

● 答辩口径一：算不算医疗器械、二类还是三类 —— 按 2021 年第 47 号，仅输出客观测量指标、不参与治疗决策 → 倾向二类（21-03）；主动说明这只是初步判断并拟申请分类界定，可显著降低被追问的风险。

● 答辩口径二：FDA 都否决了 gefapixant，咳嗽频次终点站得住吗 —— 承认统计学显著不等于临床意义；把咳嗽频次定位为“监测指标”而非“疗效终点”；用 ICC(2,1) 与 Bland-Altman 做一致性验证；说明该测量方法已被用于注册试验主要终点，但监管地位仍在演进。

● 答辩口径三：居家录音会不会录到家人、数据会不会出境 —— 边缘端本地处理、原始音频不出设备、事件片段人声抑制；知情同意设第三方语音专章；按个人信息保护法做单独同意与个人信息保护影响评估；默认不向境外提供数据，确需跨境时走标准合同或安全评估。

● 答辩口径四：模型持续学习怎么管 —— 锁定模型 + 版本化离线升级 + 回滚机制；算法驱动型更新按重大软件更新申请变更注册；不做在线持续学习，保证算法版本可追溯。

● 答辩口径五：训练数据从哪来、公开数据集能不能用 —— 公开数据库不具封闭性、不能用作测评数据库，仅用于算法性能评估；确认测试必须使用自建封闭测评集，覆盖多机构、多设备、多地域并包含罕见样本。

● 答辩口径六：和医生听诊或多导睡眠监测比过吗 —— 报告 Cohen's κ、ICC 与 Bland-Altman；强调主观报告与录音实测的一致性仅 κ = 0.30，故不以主观报告作为金标准，而以多观察者人工标注的连续录音为金标准。

● 答辩口径七：过度宣称风险 —— 项目文档、演示界面文案与宣传物料同步避免「诊断 / 筛查 / 确诊 / 预警」表述，统一使用「记录、测量、趋势、提示关注」口径；答辩演示界面中的文案同样属于对外宣称。

● 请指导教师复核行业现状判断：咳嗽声学标志物系统综述（89 项研究、34 个国家）发现仅约 11% 的研究做了外部验证、71%–88% 存在高偏倚风险，本项目把“严格外部验证与低偏倚设计”作为差异化优势是否有足够说服力。